桂林市中医医院招标公告

根据医院业务发展需求，我院公开招标采购康复设备器械一批。欢迎有实力的公司参加投标，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201824

二、项目名称： 康复设备器械一批。

三、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资，报名时提供经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年5月7日至 2018年5月13日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2813487， 传真：0773-2811070。

六、要求：

1、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）

2、议标会上提交标书正本1份、副本8份，标书内必须提供所投产品的清晰完整的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。否则投标无效。

3、议标采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年5月7日

招标参数要求：

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温热电灸综合治疗仪 | 1、设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针5种功能； 2、★7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作； 3、★输出路数： 12个灸头,4路（8线）电针输出。 4、★灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调； 5、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T； 6、电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3 7、电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃； 8、治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出 9、输入功率≤70VA。 | 1 | 台 |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 1、台式机型,可同时使用两个四腔气囊。 2、★4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3、时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。 4、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 5、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 6、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 7、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 8、★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 9、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 10、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。 | 1 | 台 |
| 3 | 神经和肌肉电刺激仪 | 1、★4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作。 2、★仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。 3、时间设定功能：时间范围为0min～99min可调，单步长为1min。 4、电极治疗输出参数： 4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波； 4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； 4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； 4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调。 5、★电针治疗输出参数： 5.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 5.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； 5.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA。 6、连续工作时间大于8h。 | 1 | 台 |
| 4 | 辅助步行训练器（可折叠） | 1.外形尺寸/cm：64×73×（100～130） 2.伸缩杆调节距离：30cm 3.折叠角度：90 º 4.台面垫额定承载: 750N | 1 | 台 |
| 5 | 肩关节康复训练器（回旋） | 1.外形尺寸（长×宽×高）：38cm×34cm×98cm 2.升降装置调节距离/cm： 54 3.手柄至转动轴距离调节范围：11cm～58cm 4.最大阻力：≥1650N•㎝ | 1 | 台 |
| 6 | 骑马训练器 | 1.外形尺寸/㎝：94×80×110 2.座垫中心至脚踏板距离：55 cm 3.座垫上下伸展高度范围/㎝：60～83 4.额定承载: 2000N | 1 | 台 |
| 7 | 保护腰带 | 外形尺寸（长×宽×高）/cm：97×10×5 | 1 | 条 |
| 8 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1、便携式机型，配有1个触发器，1根四芯电极线，1根两芯电极分别对应同的治疗模式; 2、仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练; 3、★液晶屏显示，屏幕尺寸：144mm*104mm; 4、电极脱落及插错报警功能; 5、输出电参数：输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA、连续电流调节0～4000Ώ。开路输出电压：输出电压≤150V; 6、★具有四种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发; 6.1、成人连续模式 脉冲宽度：100μs～300μs可调，精度±10% ;脉冲间隔：100μs。精度±10。脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%; 6.2、儿童交替模式 脉冲宽度： 100μs～300μs可调，精度±10%;脉冲间隔：100μs。精度±10%;脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%;持续时间：≥1s; 6.3、手持触发模式 脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调; 6.4、自动触发模式 脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调; 7、时间选择： 1～99分钟可调， 步距增量为1分，误差为±5%; 8、治疗仪可连续运行12小时以上。 | 1 | 台 |
| 9 | 中频干扰电疗仪 | 1、中频频率范围：2-6KHz； 2、中频调制频率范围：0-199Hz； 3、★中频调制波形：正弦波、方波； 4、调制方式：连续、间歇； 5、中频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%； 6、中频输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数； 7、中频输出电流稳定度±5％（不同负载下的电流变化率不大于±10%）； 8、★四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰； 9、6档可调，最高温度40±3℃； 10、处方时间0～99可调；治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出； 11、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方； 12、★彩色触摸屏操控，四通道独立控制。 | 3 | 台 |
| 免费保修期 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，整体免费质保期不少于2年。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |
| 其他要求 | 1、竞标人竞标时，必须于响应文件中提供所竞产品相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），否则投标无效。 4、交货期：签订合同后7天内送货验收完毕。 5、付款：货物验收合格开具正规合法发票后3个月内支付合同款95%，质保期满后支付余款（不计息）。 6、本项目总预算13.8万元。投标时列出详细设备单价。超过预算总价投标无效。 7、★标书内必须提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料。 8、招标时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。 |

附件二：投标报名表

报 名 表

| 项目名称： | 项目编号：GLSZYYY201824 |
| --- | --- |
| 联系人（授权人）： | 电话: 邮箱： |
| 项目设备名称 |  |
| 设备品牌、 型号 |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |

注:商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功，报名材料不退。