肺功能仪关键技术参数与功能要求

|  | 肺功能仪 | 申购科室 | 肺病科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备需要满足功能要求 | 一、功能配置与要求： - （-）通气功能检查: - 1.慢通气功能和肺活量检查 - 2.流速容量环和时间肺活量检查 - 3.每分最大通气量检查 - 4.支气管扩张试验前后对比功能 （二）弥散和残气功能检查： 1、一口气弥散，可同时完成一口气残气和功能残气测定。 2、主要测试参数：肺一氧化碳弥散量(DLCO)，血红蛋白校正后的CO弥散量，弥散率(KCO)、肺泡量(VA)、吸气肺活量、吸入CO浓度(FICO)、呼出CO浓度(FECO)等。 3、 在一口气弥散测试中，能自行设定弥散标准气吸入肺活量的85%或90%IVC的容量质控范围；能自行设定2.5秒或4秒的吸气时间质控标准；能实时监测口腔压及呼吸流速，以加强质控、提高重复性。 4、在内呼吸弥散中，配有流量限制器，帮助测试对象控制呼气流速。 5、在屏气过程中，能自动提示漏气现象。 （三） 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查： - 1.呼吸阻抗的频谱分布 - 2.中心气道阻力和总气道阻力（同时获得） - 3.周边弹性阻力（同时获得） - 4.阻抗-容积分布（同时获得） - 5.呼吸动力学分析（需要45秒钟以上的记录时间） 必须具备:气道总阻力（R5）、近端（中心）气道阻力（R20）、周边气道阻力（X5）、肺顺应性（Clung）、口腔顺应性（Cmouth）等测量参数；能准确区分大、小气道的阻力，且能定位阻力产生的部位并准确定位，不需病人特殊配合（测试2岁以上儿童到成人），自主呼吸即可测试，提供相应各种参数和图表以及测试结果图形。 （四）计算机一体化支气管定量药物激发试验： 智能化，给药装置应完全由计算机智能化控制，过程全自动，定量精密，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机一体化(包括计算机控制的精密定量给药装置,有装置控制及相关的测试分析软件)精确控制药物的定量雾化激发实验；必须配有原装进口空气压缩机以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为0.4-5um之间），能严格控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定；能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物;能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀,并画出反应的趋势图。 （五）采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。 二、相关技术参数及系统工作环境要求： 1.传感器参数： 测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S，分辨率：10ML／S；容积测定方法：数字积分法；测量误差：＜3％ 2.气体分析器： 1）弥散气体分析器： 分析器种类：采用CO、CH4、C2H2多气体分析器，完成弥散检测。 测量范围：0～0.33%、分辨率：≤0.001%、精确度: ≤±0.003%。 2）氧分析器： 类型：电化学式。 测量范围：0至100%; 分辨率：≤0.05%; 精确度：≤±1.0%。 3.脉冲技术参数： 容量测量：数字积分，测量范围：0—±20升，双向； 测量精度：≤5毫升 口压测量：硅敏式压力传感器，测量范围：±2Kpa测试，测量精度：2% 测试信号：单位脉冲，脉冲间期：0.1-6S ,或者手动可调 频率范围：0-100Hz 功率谱：-20db at 40Hz 4.系统工作环境及安全： 工作温度：4°C－45°C；工作相对湿度：10％－95％；工作电压：100－240伏 工作噪声：＜30分贝；工作漏电流：＜80毫安；主机绝缘强度：＞3000伏／分钟 三、计算机（主机）硬软件要求： 1.软件要求： 中文操作系统， 病人数据库管理系统，真正中国人预计值，预计值与实测值的自动比较，中文资料输入与中文报告输出等等,使操作使用变得非常简单方便。软件配有训练程序和演示程序，以便于医生操作和病人配合。具有强大的软件系统，强大的数据库管理系统（可管理以万计的病人数据） 2. 硬件要求： 计算机系统：高性能计算机（1套）,包括（1台）≥21.5吋液晶彩色显示器和（1台）彩色喷墨打印机 四、设备日后升级扩展功能要求： 设备日后务必可以扩展鼻阻力，P0.1测呼吸肌力、婴幼儿全身体积描记等功能，以作为日后临床、教学及科研所需。 婴幼儿全身体积描记： 测试功能：体描法气道阻力；体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；流速容量环；闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。婴儿体积描记检查程序要在一次测定中就对婴儿完成特殊气道阻力（sRaw）和体积描记功能残气量(FRCp)的连续测定。潮气环（即Tidal Breathing）分析，要带有伪差识别系统，能自动提出不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果有效可靠。专用的婴幼儿传感器，能够测试0-3岁的婴幼儿。采用各种专用的婴幼儿呼吸面罩，自动定标，零点校正与BTPS自动补偿。 五、售后要求： 1、在本省设有厂家授权的售后服务机构并配备相关技术人员，产品配备驻当地工程师，售后维修中心至少2名工程师具有工厂认证资质，并提供证书。 |  |  |
| 设备配置要求 | 配置清单： 1、内呼吸,一口气弥散残气通气肺功能测试系统（1套） 控制系统部件和附件有： 带隔离电源的专用移动工作台（1个） 可上下左右移动调节的支撑臂（1支） EASI 肺功能系统接口卡（PCI接口）（1个） 一口气弥散电路控制电路板（内置）（1个） 气体分析器（1套，包括管路和阀门） 带口压检查的流速传感器手柄（1套） 硅胶采样管螺纹管（透明）（1根） 四通管路接头（1个） 电磁按需阀（1套，包括管路） 稳压型减压表（1个） 自动环境参数测量模块（1套） 2、PFT-APS激发试验选件（1套） 3、IOS连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定（1套） 控制系统部件和附件有： 可上下左右移动调节的支撑臂（1支） 脉冲发生器和数据处理器（IOS头）（1个） 带口压检查的流速传感器手柄（1套） 通讯连接电缆（1套） 标准阻抗定标器（1个） 3升标准定标筒（国产，1个） PC计算机（1套），包括21.5吋彩色液晶显示器(1台) 4、配：彩色喷墨打印机(1台) |  |  |
| 培训要求 | 要求设备到位后有工程师做专业系统性培训，保障科室医护人员能熟练使用设备。 |  |  |
| 其他要求 | 提供科室人员肺功能进修（3月）1人，外出短期培训2次/年。 |  |  |
| 科室主任、护士长及骨干人员签名（4人或4人以上） |  |  |  |