	参考参数

	序号
	设备名称
	数量
	设备需求参数

	1
	冰箱温湿度监控系统
	1套
	1、温湿度采集模块≥3个，同时监测≥3个设备
2、支持测量范围：-199~100℃
3、测量精度：±0.3℃（0℃～+60℃），±3.0%（10%～90%）RH。
4、设备自带电池支持工作时间不低于 1 年（60s 采集一次数据）。
5、系统支持温（湿）度超标后，设备故障和低电量时的本地声光报警且支持声光报警开关和远程微信、短信及语音报警。
6、▲可连接各品牌手机，远程监测设备运行状态
7、设备参数可以自行调节，支持本地修改温湿度报警限值，数据上传间隔等
8、支持用户USB导出温度和事件日志，数据可自动上传存储
9、屏幕可以显示温（湿）度值和电池电量
10、配置探针式温湿度监测仪2个
11、配置机械温湿度计3个
12、监测的冰箱设备配置外置电子温度计≥4个，连接冰箱内部可实时显示温湿度

	2
	医用冷藏柜
	1台
	1、有效容积：箱内有效容积≥630L；
2、温度控制:箱内控温范围 2-8℃ ，外置显示屏实时显示箱内温度、湿 度；控温精度显示精度均≤0.1℃ ;
3、样式：不限

	3
	医用阴凉柜
	1台
	1、有效容积：箱内有效容积≥630L；
2、温度控制:箱内控温范围 8-20℃ ，外置显示屏实时显示箱内温度、湿 度；控温精度显示精度均≤0.1℃ ;
3、样式：不限

	4
	医用恒温柜
	1台
	1、有效容积：箱内有效容积≥630L；
2、温度控制:箱内控温范围10-30℃ ，外置显示屏实时显示箱内温度、湿 度；控温精度显示精度均≤0.1℃ ;
3、样式：不限

	5
	超低温冰箱
	1台
	1、有效容积：箱内有效容积≥720L；
2、温度控制:箱内控温范围-60至-80℃ ，实时显示箱内温度、湿 度；控温精度显示精度均≤1℃ ;
3、样式：不限
4、空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 16分钟。
5、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于310分钟。

	合同总价
	本项目招标控制价为：13万元。本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	商务及售后条款
	1、交货期：自签订合同之日起25日内安装调试并交付使用
2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）
3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。
4、售后要求
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、按采购人要求提供相关培训服务。


