## Sheet1
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 产品关键技术参数与功能要求
1 | 布朗氏牵引架 | 国产 | 1、长度约100cm 2、底座外宽约30cm 3、底座内宽约23cm 4、牵引高度可调节 5、屈服强度≥200MPa，同时减轻整体重量≤5kg。 6、表面阳极氧化或电镀工艺，避免体液或消毒剂腐蚀。 7、牵引系统需承受持续拉力（5-15kg），框架静态负载能力≥50kg
2 | 骨牵引弓 | 国产 | 1、表面光滑无毛刺 2、至少承受500N轴向拉力 3、符合 ISO 5838标准
3 | 股骨撑开器 | 国产 | 1、撑开器表面光滑，不得有裂纹、毛刺等缺陷 2、股骨撑开器头部应经热处理，其硬度不低于HRC40 3、主体材质为医用钛合金或者高强度不锈钢 4、耐腐蚀性符合ISO10993-15 5、撑开范围可调长度范围：50-300mm
4 | 钢丝结扎钳 | 国产 | 1、钢丝结扎钳的表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、附着物等缺陷。 2、钢丝结扎钳硬度≥HRC42。 3、钢丝结扎钳的耐腐蚀性能应不低于YY/T 0149中沸水试验法b级的要求。 4、钢丝结扎钳表面粗糙度Ra值应不大于0.4μm。
5 | 显微器械 | 国产 | 1、显微持针器: 140×0.6，直型，带剪，簧式,1把 2、显微线剪: 140，直型，簧式，圆柄,1把 3、显微组织剪: 140，弯型，簧式，圆柄,1把 4、显微镊（弯）160×0.3，弯型，圆柄,1把 5、显微镊（直）160×0.3，直型，圆柄,2把 6、动脉血管夹:50，直，横齿，动脉，弹簧式,1把.50，小弯，横齿，动脉，弹簧式,1把, 7、静脉血管夹: 50，直，横齿，静脉，弹簧式, 1把. 50，小弯，横齿，静脉，弹簧式1把