| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睡眠呼吸初筛仪 |  1.1硬件系统：\* 1.1.1适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要； 1.1.2监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等； 1.1.3主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池），内置LCD液晶屏； 1.1.4整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时；\* 1.1.5内置LCD液晶屏，实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形、血氧饱和度数值、心率数值、体位；\* 1.1.6导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；\* 1.1.7呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；1.1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能 2.1软件系统 2.1.1全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；\*2.1.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗 \*2.1.3分析软件应集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。2.1.4内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。 | 1 | 台 |
|  | **商务要求** |
|  | 项目总价 | 项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |
|  | 售后服务要求及保修期 | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。4、按照医院要求提供相关培训。 |