参考参数
1. 主要技术参数与性能要求：
1.★冲击波类型及波源要求：压电聚焦式冲击波（非电磁式、非发散式、非液电式）           
2.输入电压：220V AC。
3.▲主机重量≤16 kg。
4.主机屏幕：≥6寸图形彩色触摸屏。
5.冲击波最高频率：≥5Hz，步进值为1Hz。
6.最大能量密度≥0.40 mJ/mm²。
7.冲击波最大脉冲次数：≥3000次冲击，步进值100。
8.焦区尺寸：径向≤5mm，长度≤20mm。
9.▲正声压峰值：≥90MPa。
10.压力脉冲宽度＜1μs。
11.压力脉冲上升时间＜0.5μs。
12.▲冲击波强度能级等级调节≥25档。
13.具有待机模式：开机30分钟后不使用设备，仪器自动进入待机模式。
14.▲具有三种或以上治疗模式：如通用模式、镇痛模式、自动增强模式等。
15.▲具有疼痛等级评估功能：可在治疗前后显示疼痛等级评估结果。
16.具有内置治疗方案及治疗教程，可自定义治疗程序并保存。
17.具有显示设备主机及治疗手柄累计冲击次数的功能。
18.▲内置治疗总结功能：能显示单次治疗总时间、治疗前后的疼痛等级及总能量等数据。
19.可设置开机密码以防止非授权人士使用设备。
20.手柄具有开关和能量增减按键，可实时调节能量强度。
21.手柄锁环采用非金属材质以提高安全性。
22.具有不少于三种规格的凝胶垫，用于不同治疗深度。
23.★主机使用期限：≥10年。
24.可采用USB导出产品的设备日志信息，用于售后服务。
25.中文为默认语言。
26.手推车配有专用万向轮。
27.▲主机和手柄均可放入专用收纳箱中，方便携带设备外出治疗。
28.★配置清单：含主机 1台，治疗手柄 6把，凝胶垫套装(每套含全部规格的凝胶垫各1个、收纳盒1个) 6套， 手柄支架套装 1个，手推车 1台，电源线 1根，专用收纳箱 1个。

二、其他特殊要求：
[bookmark: _GoBack]备注：以上标注“★”及“▲”的参数均须提供产品说明书作为证明材料，否则视为无效响应。

商务要求
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。
 

付款方式
（1）预付款：签订本合同且中标人开具正规合法发票，采购人在收到正规合法发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。
（2）验收款：设备验收合格后，中标人开具合同最终总金额的正规合法发票后22个工作日内，采购人向中标人指定账户支付70%合同总金额（付至合同总金额的100%）。
（3）项目使用财政资金支付时，以财政实际拨付该项目资金时间为付款时间，中标人确认同意采购人不承担财政拨付延迟的相关责任。
（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。
（6）本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。
（7）资金支付方式：银行转账。


