彩色多普勒超声诊断仪(偏向三维)参考参数

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪(偏向三维)
二、数量：一套

三、设备用途说明及主要要求：

3.1用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入、造影等方面的临床超声诊断和科研，具有先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂

4.1.2 应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频
4.1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性
4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量
4.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调
4.1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像

4.1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

4.1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头
4.1.9 高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

4.1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上

4.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）
4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头
4.1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式
*4.1.14超低速血流显示技术：采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量
4.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示
4.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比
4.1.15多重反射消除技术，发射与接收时声束偏转，消除多重反射带来的伪像，提高成像质量，声束偏转角度可选择调节
4.1.16应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内及腹腔镜等探头，具有成像质量控制曲线显示，提高弹性成像准确度
4.1.17  剪切波弹性成像， 2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头
4.1.17.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 
1.17.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度
4.1.17.3可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图
4.1.17.4剪切波弹性成像的三维立体显示功能
4.1.17.5 可根据ECG信号同步获取图像，显著减少伪像，获得最佳成像
4.1.17.6具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度。可测量14组数据，具备均值、方差、中位数、四分位数等专业评估分析手段
4.1.17.7 剪切波频散成像，通过获取剪切波频散值来研究肝脏组织的黏度，用于炎症及脂肪变性肝脏的诊断及研究
4.1.18超声造影成像功能，具有双幅监控模式
4.1.18.1支持三维立体显示
4.1.18.2血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注
4.118.3造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能
4.1.18.4造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断
4.1.18.5造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，增强显示超低速造影剂信号
4.1.18.6 具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像
4.1.19 超声造影定量功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能
4.1.19.1 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值4.1.20高帧频造影成像，应用多方向声束同步接收和多谐波声束合成技术，在不降低成像质量的同时，将造影成像帧频提高数倍，提供更多的诊断信息
4.1.21 造影向量成像，追踪单个造影微泡的运动，对单个造影微泡的速度、角度和到达时间等信息进行参数成像，具有量化数值和向量标记，可提供直观、多维度的诊断信息，提高良恶性肿瘤诊断和鉴别诊断的准确率
4.1.22心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能，用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量分析室壁运动，能够评估左室整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数，具有牛眼图显示
4.1.22.1舒张应变比成像，用彩色映射方式可视化显示舒张末期应变变化率（彩色心肌标注），用于评估心肌缺血和舒张功能障碍

4.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
4.2.1 一般测量

4.2.2 心脏功能测量与分析

4.2.3 妇、产科测量与分析

4.2.4 血管血流测量与分析

4.2.5 血管内中膜自动测量
4.2.6 颈后透明层自动测量
4.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度
4.2.8 2D直方图分析工具
4.2.9 胎儿心脏心肌功能指数测量（选件）
4.3 输入/输出信号：

4.3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频

4.3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个
4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

4.5 图像管理与记录装置：

4.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

4.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）
4.5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度 

4.5.4 可连接外置硬盘HDD，容量可达6TB
五、技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080
5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，
显示器上具有操作导航功能
5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

5.1.5 探头个数：6个

5.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换
*5.1.7 系统最大成像深度≥48cm（依据探头）
5.2探头规格：
5.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz
5.2.3 相控阵探头：频率范围：1~6.0MHz，单晶体探头
5.2.4 凸阵探头：频率范围：1~8MHz，单晶体探头
5.2.5 线阵探头：频率范围：5~18.0MHz

5.2.6 腔内探头：频率范围：4-11MHz
5.2.7小凸阵探头：频率范围：3~10MHz
5.2.8微凸阵探头：频率范围：4~11MHz 
5.3 二维灰阶成像主要参数：

5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

5.3.2 A/D≥14bit

5.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦
*5.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥62个
*5.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）
5.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒
5.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8

横向增益可进行调节，分段≥6
5.4 频谱多普勒：

5.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 

5.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

5.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节
5.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

                     CWD：最大血流速度≥20.0m/s              

5.4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）

5.4.6 电影回放时间：≥210秒

*5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至18mm；分15级

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.2  彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像
5.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.6彩色显示速度：SMI模式最低平均血流测量速度≤2mm/s

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

六、配置6把探头：

6.1.腹部探头1把

6.2.心脏探头1把 
6.3.高频线阵探头1把
6.4.小凸阵探头1把

6.5.腔内探头1把
6.6.微凸阵探头1把
七、其他要求

7.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

7.2.造影软件包1套

7.3.超声检查床、检查椅1套

7.4配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟
7.5另配台式电脑+液晶显示器1套。

7.6整机质保至少5年。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

