彩色多普勒超声诊断仪(腹部)参考参数
一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪(腹部)
二、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作， 具备持续升级能力， 可以满足临床应用需求的拓展。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1   彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1     ≥23 英寸高分辨率监视器，分辨率 1920x1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节

3.1.2     ≥10.4 英寸彩色液晶触摸屏

3.1.3     操作面板可旋转，高度可调

3.1.4     全程实时连续动态聚焦技术

3.1.5     数字化高分辨率二维灰阶成像单元

3.1.6     数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

3.1.7     数字化能量多普勒血流成像单元

3.1.8     数字化频谱多普勒显示及分析单元

3.1.9     数字化 M 型显示及分析单元

*3.1.10   具备解剖 M 型技术，可 360°旋转取样线角度及任意移动置

        3.1.10.1   图像冻结前后均可取 M 型

3.1.10.2   M 型取样线≥3 条

3.1.10.3   支持凸阵、线阵、相控阵探头

3.1.11   具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头

3.1.12   具备组织多普勒成像单元

3.1.13   具备空间复合成像技术（复合角度可调）

3.1.14   具备组织谐波成像功能，≥3 种不同方式的组织谐波成像

3.1.15   具备图像一键优化技术，可以一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱 图像、频谱取样门大小、取样门位置

3.1.16   具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8 级 

3.1.17   具备自动声速校正技术，自动匹配最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示   

3.1.18   具备实时二同步/三同步显示技术

3.1.19   具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

3.1.20   具备高分辨率血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息，具备方向性显 示，可进行频谱测量

3.1.21   具备二维立体血流成像技术，通过对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示及可视化效果，可以与彩色血流、彩色能量、高分辨率血流、超精微血流联合使用

3.1.22   系统数字化通道≥7,072,000 

3.1.23   具备实时双幅同屏显示二维图像和回放图像功能

*3.1.24   具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 

3.1.24.1  慢放倍率可实时调节

3.1.24.2  慢放速度可达原速度 1/10

*3.1.25   具备实时多门多普勒功能，在同一心动周期内，可实时获取 2 个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息

3.1.25.1   ≥三种模式可选， PW&PW、PW&TDI、TDI&TDI

3.1.25.2   支持凸阵、线阵、相控阵探头   

3.1.25.3   无需启动测量按键， 自动获得 E/e’测量分析 

3.1.26   具备超精微血流成像技术，采用智能特征空间自适应算法， 分析和滤除与低速血流叠加在一起的组织运动伪像，通过背景组织信号剪影的方式提升显像，且较以往更低的血流检 测阈值来提高极低速血流的敏感性和分辨率。

3.1.27   具备造影谐波成像功能

3.1.27.1   具备低机械指数、高机械指数、振幅调制、反转脉冲等多模态造影技术

3.1.27.2   具备 TIC 时间强度曲线分析

3.1.27.3   具备实时状态下双计时器显示

3.1.27.4   具备造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码， 单一平 面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别

3.1.27.5   具备实时微血管造影成像功能

3.1.27.6   造影可与空间复合成像、斑点噪声抑制技术结合使用 

3.1.27.7   具备高帧频造影成像

3.1.27.8   具备减影成像功能，有 5 种方式显示减影，可以通过对分析帧范围内的减影图 像着色重叠图像，在时间单位内可以显示多种颜色的叠加，提供了不同时相不同造影图像的对比分析。

3.1.27.9 双幅造影模式下支持双穿刺引导功能，并同步显示穿进入深度数值 

3.1.27.10  双幅造影模式下支持投射式同步测量

3.1.33.11  造影技术支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵等探头 

3.1.28   具备实时组织弹性成像功能

3.1.28.1   具备应变比值定量分析， 可进行任意两个区域间应变比的计算 

3.1.28.2   具备应变曲线， 应变平均值的时间变化可实时显示于图形上

3.1.28.3   具备自动选帧功能， 可自动提取稳定压力下的最佳图像

3.1.28.4   具备自动应变比值定量分析功能， 点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层 ROI， 并进行应变比值测量

3.1.28.5   支持凸阵、线阵、腔内、双平面及腹腔镜等探头

3.1.29   具备自动血管内中膜厚度测量： 通过在血管长轴设置感兴趣区 ROI， 可自动提取 IMT 厚 度及多点的平均值

*3.1.30   具备针对弥漫性病变弹性成像功能， 具备肝纤维化的分级定量

3.1.30.1   具备至少 11 个弥散定量诊断参数

3.1.30.2   具备应变直方图显示

3.1.31   具备剪切波测量

3.1.31.1   测量值可以两种显示杨氏模量（KPa）、剪切波速度（m/s）， 同时显示四分位 间距。具备质控指数， 提高测量准确性及重复性

3.1.31.2   具备剪切波速度分布直方图

3.1.31.3   测量 Vs 的同时， 可进行脂肪衰减系数测量

3.1.31.4   外部输出测量数据可用 （CSV 文件格式）

3.1.32   具备多模态弹性成像功能，具备多种肝脏状态的定量指标

3.1.32.1 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波实时双幅显示 

3.1.32.2 具备多种肝脏状态的定量指标， 可提供肝纤维化指数、炎症指数、声衰减指数等，进行精准的定量评估

3.1.32.3 具备精细化操作质控指标，可提示组织应变方向，确保测量数据的准确性

3.2   测量和分析（B 型、M 型、彩色多普勒、频谱多普勒） 

3.2.1   一般测量： 距离、面积、周长、角度、容积等 

3.2.2     M 型测量

3.2.3     多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）

3.2.4     产科测量与分析： 包括全面的产科径线测量、NT 测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等

3.2.5     妇科测量与分析

3.2.5.1   具备专业卵泡测量软件包

3.2.5.2   可自动计算卵泡大小及平均值

3.2.5.3   具备专业卵泡评估报告， 卵泡可自动大小排序 3.2.5.4   报告中每侧显示卵泡≥10 个

3.2.6     外周血管血流测量与分析

3.2.7     乳腺测量与分析

3.2.8.1   具备专业乳腺测量软件包 

3.2.8.2   具备乳腺占位分布图

3.2.8     髋关节角度测量与分析

3.2.8.1   可显示基于 Graf 分布的髋臼类型

3.2.9   IMT 自动测量与分析

3.2.10   报告功能： 可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示

3.1.10.1   具备产科、妇科、心功能、血管、 IMT （内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、 小器官等报告

3.2.11.2   用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30 个公式

3.2.11.3   测量结果的字号可更改≥3 种选择

3.3   图像存储与（电影） 回放重现单元

3.3.1   主机硬盘≥1TB， 电影回放单元≥63500 帧 

3.4   输入/输出信号：

3.4.1   输入： DVI、S 端子

3.4.2   输出： DVI、S 端子、复合视频 3.5   图像管理与记录装置

3.5.1   超声图像存档与病案管理

3.5.2   内置 DICOM 3.0 标准输出接口

3.6   具备 DICOM  网络连接

四、技术参数及要求

4.1   系统通用规格：

4.1.1   监视器： ≥23 英寸 LCD 高分辨率显示器

4.1.2   操作面板具备液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4 英寸   

4.1.3   可任意互换电子探头接口： ≥6 个 （可激活 4 个）

4.1.4   预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 

4.1.5   系统动态范围≥320dB

4.1.6   探头个数：6个，分别为超宽频腹部凸阵探头、超宽频凸阵探头、超宽频线阵探头、超宽频线阵探头、超宽频相控阵探头、超宽频经阴微凸阵探头各一个。

4.2   探头规格

4.2.1   频率： 超宽频或变频探头， 中心频率可视可调 

4.2.2   类型： 凸阵探头、线阵探头 

4.2.3   B、D、M 兼用：

4.2.3.1  凸阵： B/PWD， B/M

4.2.3.2   线阵： B/PWD， B/M

4.2.3.3   相控阵： B/PWD， B/M 4.2.4   

4.2.4   探头工作频率范围

4.2.4.1     凸阵： 频率  1-6 MHz    

4.2.4.2     凸阵： 频率  4-8 MHz
4.2.4.3     线阵： 频率  2-12 MHz

4.2.4.4     线阵：频率 5-18 MHz 

4.2.4.5     相控阵：频率  1-5 MHz
4.2.4.6   微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度

4.2.5   最大扫描深度≥40cm

4.3   灰阶显像主要参数：

4.3.1   发射方式：复合脉冲发射器

4.3.2   接收方式： 多重高速数字化波束形成器

4.3.3   数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12-bit 

4.3.4   增益调节： B、 M、 D 可独立调节

*4.3.4.1   TGC 时间增益补偿≥8 段， LGC 侧向增益补偿≥8 段 

4.3.4.2   实时及冻结后均可调

4.3.5   成像速率

4.3.5.1   凸阵探头， 全视野， 18cm 深，帧速率≥40 帧/秒

4.3.5.2   相控阵探头，全视野， 18cm 深， 帧速率≥60 帧/秒

4.4   频谱多普勒：

4.4.1     显示模式：脉冲波多普勒， 包括高频脉冲、； 多门多普勒

4.4.2   多普勒频率可视可调

4.4.3   多普勒基准频率：

凸阵： PWD； 2.14 ~ 3.16MHz

线阵： PWD； 4.00 ~ 6.32MHz  

相控阵： PWD： 1.50 ~ 2.50MHz 

4.4.4   最大测量速度：

4.4.4.1   PWD 正向或反向血流速度≥8m/s

4.4.4.2   CWD 正向或反向血流速度≥16m/s 

4.4.5   最低测量速度： ≤1mm/s （非噪声信号）

4.4.6   取样容积大小及位置范围：宽度 0.5mm 至 20mm 逐段可调

4.4.7   多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

4.5   彩色多普勒

4.5.1   显示方式： 速度显示、方差显示、速度+方差显示

4.5.2   彩色增强功能： 组织多普勒成像， 能量图， 方向性能量图 

4.5.3   高分辨率血流

*4.5.4   显示位置调整： 线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~ +30°

4.5.5   成像速率

4.5.5.1   凸阵探头， 全视野， 18cm 深，彩色显示帧频≥15 帧/秒

4.5.5.2   相控阵探头，全视野， 18cm 深， 彩色显示帧频≥30 帧/秒

4.6   数字化图像管理与记录装置

五、配置6把探头：

5.1.腹部探头1把

5.2.小凸阵探头1把
5.3.心脏探头1把 
5.4.高频线阵探头1把（血管）

5.5.高频线阵探头1把（肌骨）
5.6.腔内探头1把
六、其他要求

6.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

6.2.造影软件包1套

6.3.超声检查床、检查椅1套

6.4耦合剂恒温加热器1个

6.5配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟

6.6另配台式电脑+液晶显示器各1套。

6.7整机质保至少5年。
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。
