微波肿瘤热疗仪参考参数

1、工作频率：915MHz±4MHz 。

2、输出功率：0 ～ 400W可调，误差不大于±20%。

3、温控范围：35℃～45℃，测温精度±0.2℃。

4、辐射器驻波比：≤3。   

5、测温通道：≥4通道，高阻无扰、无损、实时测温。

6、控制方式：自适应控制。

7、微波泄漏：≤10mW/cm2。         

8、负载能力：允许负载驻波系数不大于4。

9、定时范围：0～92分钟，误差不大于定时时限的±3%。

10、功   耗：≤2000VA。

11、波导辐射器技术或更优技术，热效率高、热场分布均匀。

12、体表辐射器：≥3个。

13、腔内辐射器：≥1个。

14、测温装置：高阻无干扰测温系统，测温范围25℃～50℃，可在微波、射频、高频电场等强电场环境中连续、实时测温。

15、安全功能: 具有故障自诊断功能,自动显示故障信息并停机；紧急停机、手动停机功能等，能确保治疗安全。

16、电气安全：符合GB9706.1、GB9706.206、YY0839等相关标准。

17、使用环境：10℃～30℃，相对湿度≤70%。

18、工作电压：AC220V±22V  50Hz±1Hz

19、屏蔽室：衰减20dB以上。

20、治疗床：载重量≥135kg；水平行程≥600mm，运行速度≥3cm/s。

21、升降臂：垂直调节距离≥200mm，运行速度≥5mm/s；水平调节角度≥120°，回转半径≥0.8m。

22、治疗主机尺寸：(长×宽×高) 3000×1800×2000(mm)±5%
23、计算机系统配置：英特尔处理器；运行内存≥32G；硬盘2T；≥21.5寸液晶显示器；彩色激光打印机2台。

24、软件： WINDOWS 11操作系统，热疗控制软件，实时温度及功率监测。

主要配置

计算机 1 台；

显示器 1 台；

打印机 1 台；

固态源 1 台；

微波源主机 1 台；

电动治疗床 1 台；

测温放大器 1 只；

控制盒 1 个；

测温传感线 4 根；

热疗线 1 根；

输出延长线 1 根；

体表辐射器 3 个；

腔内辐射器 1 个；

护理车1台。
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、使用房的屏蔽改造、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

