便携式数字化彩色超声诊断仪参考参数

一.设备名称：便携式数字化彩色超声诊断仪

二.用途说明：

1 用途：满足血管通路超声筛查、内瘘球囊扩张术、肾穿刺活检术、临时及长期导管置入术、穿刺引导等通路筛查及手术治疗需要；

2要求具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求；

三.物理规格及人机交互要求

1高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，分辨率≥1920x1080，可调节亮度；

2 操作面板具备防泼溅、防尘、防异物等功能；

3.探头接口≥3 个；

- 4.支持用户自定义按键数量≥3 个 ，同一个自定义键支持≥3个功能

5.主机配置内置电池，连续使用时间≥70分钟；

6.所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力。

四.系统成像技术

1.二维灰阶模式、组织谐波成像技术；

2.穿刺针显影增强技术；

3组织谐波和PIHI技术

4支持TSI技术：

5支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

6支持FCI技术

7.彩色多普勒模式、能量多普勒模式；

8.脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）；

9.斑点噪声抑制成像；

10.高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像；

11.取样框偏转:≥±30度 (线阵探头)；

12.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像；

13.扩展成像（要求凸阵、线阵可用）；

14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，增强前后效果，并支持校正角度；

15.宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式）宽景成像支持凸阵探头、线阵探头；

16.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱取样门大小、偏转角度。

五.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持电影回放

2原始数据处理，可对回放图像进行多种参数调节

3固态硬盘≥512GB

六.系统技术参数及要求

1.二维灰阶模式：

2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹

3.最大显示深度:≥33cm

4. 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

5. 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒，可配置肾穿刺活检架；

6. 彩色多普勒成像；

7. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

8. 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)；

9. 频谱多普勒模式；

10.取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）；

11. 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头；

12. 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。

七.连通性要求

- 1.支持网络连接：

- 2.可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台

3.可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果或安卓系统

4.支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

5.台车支持升降，扩展USB。

八.探头规格要求：

1 支持凸阵、线阵

- 2 单晶体凸阵探头1把，频率范围1.0-6.0MHz；

- 3 线阵探头1把，频率范围≥12.0MHz；

- 4高频探头2把，频率范围≥15.0MHz；

九.外设和附件及备件，售后及技术服务等要求

1 为保证设备正常运行，并保证 10 年以上的供应期

2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收

4 软件终身免费升级

十.▲配置要求：

1 凸阵探头1把、线阵探头1把（12MHZ及以上）、超高频探头1把（15MHZ及以上）

2 可移动升降台车1个；

3 高品质、硬质包装拉箱 1个 ；

4 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能；

- 便携式彩色多普勒超声诊断仪配置清单

| 名称 | 描 述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1 | 台 |
| 探头 | 凸阵探头 | 2 | 把 |
|  | 线阵探头 | 1 | 把 |
|  | 超高频探头 | 2 | 把 |
| 附件 | 多功能台车及移动箱 | 1 | 套 |
|  | 内置锂电池 | 1 | 套 |
|  | 国标电源线\电源适配器 | 1 | 根 |
|  | 合金穿刺架（适配腹部凸阵探头） | 1 | 个 |
|  | 使用说明书 | 1 | 套 |
|  | 三探头扩展器 | 1 | 套 |

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。