数字化X射线摄影系统参考参数
一、总体要求：


1.主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

2.投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（CFDA），所配置的软件应为最新版本。

3.为保障设备稳定性、先进性，X射线高压发生器、图像处理软件、机架系统需要是DR主机原厂生产或同品牌部件。

二、该设备厂家设计使用不低于10年。
三、主要技术规格要求

1 数字化平板探测器

1.1 数量≥2 套；

1.2 材质:非晶硅，表面涂层碘化铯；

1.3 结构：整板；

1.4 平板探测器尺寸（两套）：≥17×17″；

1.5 平板探测器有效像素（两套）≥1000万

1.6平板探测器采集矩阵（两套）≥3320×3320；

1.7像素尺寸≤125μm；
1.8采集像素 A/D 转换位数≥16bit；

1.9 空间分辨率≥3.9lp/mm；

2 X 射线高压发生器

2.1 高频发生器频率≥50KHz

2.2 最大输出功率≥80KW；

2.3 高压可调范围：40～150KV；

2.4 最大电流输出量≥1000mA；

2.5 最大电流时间积≥800mAs；

2.6 最短曝光时间≤1ms；

2 X 射线球管和悬吊装置

3.1 热容量≥350KHU

3.2 管球焦点 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

3.3 阳极旋转速度≥9700 转/分；
3.4 球管焦点功率：小焦点≥38kW，大焦点≥92kW；

3.5 悬吊式球管架，具备；

3.6 球管沿垂直轴旋转≥±150°；

3.7 球管沿水平轴旋转≥±120°；

3.8 球管架移动范围：可前、后、左、右、上、下移动；

3.9  球管操作面板：具有；

3.10 悬吊装置电缆类型：轨道式电缆布局。

4 束光器：具有；

4.1 束光器类型：自动电动束光器；

4.2 照射野选择方式：根据预设部位自动选择照射野。

5 胸片架：立式；

5.1 滤线栅类型 可移除式固定滤线栅，栅密度≥50 线对/cm，SID≥180cm；

5.2 滤线栅装置倾角：-20°到+90°；

6 摄影平床：具有；

6.1 摄影平床类型：四向浮动式电动升降平床；

6.2 具有自动对中功能；

6.3 承重≥250Kg；

6.4 固定滤线器 栅密度≥50 线对/cm，SID≥180cm。

7 具有自动定位系统

8具有自动跟踪系统

9 具有自动拼接功能

9.1 具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能；

9.1.1 拼接长度≥140cm；

9.2 具有自动拼接模式；

9.3 具有拼接架及扶手；

10 具有图像处理功能；

11 主机控制台

11.1 控制台功能：可控制 X 线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业 DR 处理软件；

11.2 主控计算机：采用专业工作站；

11.3 CPU：四核高速处理器；

11.4 内存容量≥8G；

11.5 硬盘容量≥1T；

11.6 显示器≥19″；

11.7 具有标准 DICOM3.0 输入输出接口，DICOM 打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能。

12整机原厂全保≥6年。
13具有以下AI软件之一（骨龄评估 AI 软件、骨折评估 AI 软件、全脊柱AI 软件、放射图像质控软件。）
14、辅助设备

14.1、防护用品(≥0.5mmPb):铅衣4件(长袖)、铅围脖4 个、铅脖围裙4 条、铅帽4副、铅眼镜4个；个人剂量报警仪2 个。
14.2自动防护跟踪帘1 套

14.2.1防护帘铅当量≥0.5mmPb

14.2.2具备智能跟踪防护

14.2.3具有医患双向语音沟通系统，方便实时对话沟通

14.2.4具备智能控制平台
14.3  8M 专用医用显示器：4 台。
14.4 一体化阅片桌椅4套。

14.4.1桌子尺寸：≥1.5×0.75m

14.4.2带有电动升降功能，高度调节范围：650mm-1280mm

14.4.3全向支臂，支臂可实现自由定位

14.4.4座椅要求：采用人体工学座椅
14.5.工作站电脑（含电脑主机、显示器）6台。

14.5.1 CPU≥6 核、内存≥ 16GB

14.5.2硬盘容量≥ 1T、显示器≥24 英寸

14.5.3独立显卡 ≥ 2GB 显存，支持多屏显示
14.6 能满足机房面积为40 ㎡消毒要求的空气消毒器1 台。

14.7 能满足机房面积为40㎡要求的除湿机1 台。

14.8紫外线消毒灯1套

14.9胶片打印机1台（根据医院需求确定品牌、型号）
14.10设备接入医院Pacs系统，保障图像传输。

14.11完成放射诊疗设备场所及性能检测。

14.12完成辐射安全许可证办理所需的监测报告等材料。
14.13 完成悬吊吊轨轨道安装。          

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于六年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，若停机超过48小时则提供临时替代方案。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、提供不少于2次现场集中培训，每次不少于4小时，培训人数≤10人，培训内容包括设备操作、日常保养、简易故障判断，并提供书面教材及操作视频。

5、中标人须负责采购人院内的一台旧DR设备的全套拆除、移机及重新安装、调试服务，直至该旧DR可正常临床使用。
