高清内窥镜参考参数
一、高清内窥镜
（一）电子内窥镜图像处理器

★1.图像输出:逐行扫描≥3840×2160 4K超高清数字输出图像，图像分辨率≥3840×2160；4K 超高清数字信号输出可选择 3G-SDI 四通道输出端口，Full HD 数字信号输出可选择 3G-SDI/HD-SDI 输出端口；4K UHDTV 超高清数字信号输出分辨率达到 3840*2160
2.≥10.1英寸超大可触摸液晶屏设计，可根据操作者的使用习惯调节前面板角度。 

3.调光模式：具有自动和手动调光模式，≥100级可调。

4.测光模式：具有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选；每种测光方式下±9级可调。

5.血液强化：具有血液强化功能。

6.结构强化：具有结构强化模式，≥16档可调。

7.轮廓强调：具有轮廓强调模式，≥16档可调。

8.图像色彩调节：可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，≥±15级可调。

9.数字放大功能：1.0倍，1.2倍，1.5倍，1.8倍，2.0倍，4.0倍，≥6档可调。

10.冻结、存图及回放：预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接U盘中，可回放已存储图像。

11.预冻结功能：具有预冻结功能。

12.特殊光染色：≥三种特殊光染色模式（红光、蓝光、绿光）。特殊光模式，能观察表层血管或表面构造清晰可见的图像。

13.对比度调节：具有对比度调节功能，≥五档可调。

14.气泵压力/流量：40-90kPa，OFF/L/M/H，≥四档可调。

15.存储患者数量：≥100000个。

16.脚踏开关：支持脚踏开关，脚踏开关有自定义功能。

★17.设备使用期限：≥10年。

18.LED灯泡寿命：≥30000h。

★19.分辨率：支持输出≥4K分辨率图像，可实现 BT.2020 色域标准，实现丰富的颜色再现，能够为各科室提供最佳的颜色，容易确定组织的边界（脂肪等），提高对病变处\血管的认识。

20.DICOM：支持DICOM3.0标准协议。

21.照明模式：≥3种照明模式。

22.降噪：具有降噪功能。

23.暗区增强：具有暗区增强功能。

24.秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时。

25.按钮自定义功能：具有内窥镜功能按钮自定义功能。

★26.具有频闪功能以及支持兼容硬镜。

（二）电子鼻咽喉镜（检查型）

视野角度≥120°

景深:2-100mm
先端部外径≤3.9mm
插入部外径≤3.4mm
弯曲角度：上≥160°，下≥130°
工作长度：≥320mm
弯角锁：具有弯角锁紧功能
特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能
一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。
★（三）电子鼻咽喉镜（四向治疗型）

视野角度≥120°

景深:2-100mm
先端部外径≤4.8mm
插入部外径≤4.9mm
钳道内径≥2.0mm
弯曲角度：上≥130°，下≥130°，左≥70°，右≥70°
工作长度：≥380mm
弯角锁：具有弯角锁紧功能
特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能
一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。
（四）电子鼻咽喉镜（枪式）

视野角度≥120°

2.景深:2-100mm

3.先端部外径≤3.9mm

4.弯曲角度：上≥160°，下≥130°

5.工作长度：320mm

6.弯角锁：具有弯角锁紧功能

7.特殊光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能

8.一体化设计，无需防水帽可全浸泡消毒。

（五）27英寸专业彩色液晶监视器。
1.支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节

2.屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层

3.清晰度≥3840×2160

（六）配置要求
1.电子内窥镜图像处理器             1台
2.电子鼻咽喉镜（检查型）           1条

3.电子鼻咽喉镜（四向治疗型）       1条

4.电子鼻咽喉镜（枪式）             1条   
5.硬镜系统                         1套

6.超高清光源处理器一体化主机       1台

7.4K显示器                         1台

8.台车                             1套

9.图文工作站                        1套
10.耳内镜                           5根
11.鼻窦镜                          10根
12. 喉内窥镜                        5根
二、耳鼻喉动力系统

（一）动力系统主机
1.可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求。

2.可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等。
3.触摸式控制及显示其转速、转向(顺、逆）时钟旋转，摆动。

4.能自动识别手柄的种类。

5.主机具有故障自检功能。

6.菜单式操作：有多种手术模式选择。

7.脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。

（二）鼻科吸切手柄

1. 转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术,可用脚踏开关控制转速。

2.直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线。

★3.手柄可控制刀头开口360度旋转。

4.手柄可自由改变方向和方位。

5.手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒。

6.能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。

（三）鼻科刀头

1.钻头刀头可以注水和吸引。

2.刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。

3.刀头种类需满足手术需要，至少包含

 0°刀头: 长度11cm能切除鼻息肉及筛房。刀头经特殊加工，锐性切割组织，充分保护周边粘膜，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。

40°刀头：长度11cm能切除上颌窦口组织，主要用于处理上颌窦窦口的病变。

60°刀头：长度11cm能切除额窦口组织，主要用于额窦手术中切除软组织。

12°弯刀头：长度11cm，用于切除钩突和筛房。

120°刀头：上颌窦囊肿手术。

喉刀头：无齿，声门及声门下乳头状瘤的切除。

耳科手柄

1.手柄不发烫：可以在最高转速下有效降低手柄温度。

2.钛金属或更优材质机身, 重量≤102 g。

★3.可调转速范围为200~60000转／分钟；扭矩≤47.5mNm.  

（五）耳科钻头

1.材料有碳钢，工具钢，不锈钢等。

2.分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形。

（六）配置要求
1.动力系统主机          1台

2.脚踏                  1个

3.鼻咽喉科手柄          1个

4.0度直刀头             1 把

5.40度弯刀头            1 把

6.60度弯刀头            1 把 

7.120度弯刀头           1 把

8.15度前颅底钻头        1 把 

9.40度前颅底钻头        1 把  

10.高速耳钻手柄          1个
11.耳科直附件            1个
12.耳科弯附件            1个
13.1-6mm耳科切割钻       6个
14.1-6mm耳科磨钻         6个
注水管(耳科手柄)      1根

三、内窥镜清洗消毒系统

全自动内镜清洗消毒机

消毒液用量：≤10升。

酶液储存箱容量：≤1.7升。

酒精储存箱容量：≤1.7升。

循环冲洗：采用槽内部循环冲洗不使用旋转喷淋。

自身消毒程序：具有对内镜清洗、消毒、漂洗等阶段所使用的内镜自动清洗消毒机的所有腔体管道和水槽进行消毒。

测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警。

★消毒剂残留：消毒剂过氧乙酸的残留量应小于0.002%。

空气过滤器应能去除99.99%的0.2μm以上的颗粒。

★消毒时间：戊二醛：温度≥43℃时，全程≤10分钟；邻苯二甲醛：恒温≥23℃时，全程≤10分钟；酸性氧化电位水：全程≤10分钟。

内镜清洗消毒机具有追溯系统控制软件提供证书。

消毒效果：对枯草菌黑色变种芽孢的消除对数值均应≥3.00。

槽盖具备自动清洁功能。

消毒液温度监控：消毒液箱中消毒液温度低于21℃时，消毒机自动启动消毒液加热功能，待消毒液温度高于21℃后可启动消毒程序。

打印功能：打印记录应能长时间保存并清晰易读，不能采用热敏纸来记录信息。

消毒槽可全浸泡

外形尺寸：场地宽度≤460mm机器宽度≤450mm。

消毒液浓度监控：有专门的消毒液检测口，也可在清洗时随时打开机盖检测消毒液的浓度。

机盖：采用ABS一体注塑或更优材质，盖子可全浸泡。

内镜洗消机中内镜接头脱落感应功能。

内镜清洗系统

★工作站洗消槽材料：为进口食品级的ABS或更优材质注塑而成。

槽盖：槽盖和把手为一体注塑：分别有三个把手分别是：污染、平衡、洁净,避免二次污染。

清洗槽容量标识：标示的分度值应不大于2L，容量标识误差应不超过0%-+6%。

灌流控制器定时可调范围为0min-45min,误差≤1.1%，达到设置时间应可声讯报警提醒。

材料要求：清洗工作站使用的槽体材料应能耐受化学腐蚀及机械应力。

过滤功能：排水口应有过滤功能，过滤风格尺寸应不大于5mm*5mm. 。

水龙头应具有过滤功能，过滤网径≤250μm并≥60目。

清洗槽尺寸：外尺寸：长≥570 mm×宽≥540 mm；内尺寸：长≥515 mm×宽≥455 mm×深≥210mm；

清洗水枪为医用型

清洗工作站可快速组装使用。

提供在10%H2SO4溶液中浸泡72H无变化检验报告。

全自动纯水机

1.产水量≥100L/H(25℃)

2.设备流程：炭过滤器 ~ PP棉过滤活性~高压泵~一级RO反渗透

3.细菌病毒去除率≥99%

4.电导率：≤15μS/CM

5.★细菌总数：≤10CFU/100mL

6.触摸按键，微电脑自动控制（纯净水储水量不足自动开机，制满纯净水时自动关机）。

7.冲洗功能：所有设备和过程要求都是定时自动冲洗

8.微电脑自动检测电导率、自来水流量、过程中需要控制的压力；液晶彩色显示，显示内容有RO反渗透累计生产水量、电导率、自来水流量、纯净水流量、RO膜的工作压力

9.报警保护功能无水、低水压、RO膜的工作压力超高自动停机保护并显示屏上面显示报警提示，报警时也有声音提示功能；电导率超高显示屏上报警提示，同时也发出报警提示音

10.★纯水桶管路到使用的内镜洗消设备中设有双管道并连供应，可在不使用纯水时，管道内的水可循环回流至纯水桶进行消毒。

（四）内镜储存柜参数

1.主体采用优质1.2mm碳钢或更优材质

2.柜门采用可视透明钢化玻璃，板厚≥5mm，可以全方位观看内镜的储存情况。同时配置防锈门锁，门架为铅合金，配冰箱磁吸密封条。
3.单门内镜储存柜可存放6条或以上，内侧附有内镜附件的悬挂专用装置；

4.消毒方式：紫外线消毒等

5.液晶LCD中文显示，内设智能化自动控制消毒方式、循环风、实时显示温度与湿度、工作自动累时，附带干燥和照明功能。

（五）配置要求
打印机                  1套

测漏系统                1套

洗消系统                1套

消毒机槽                1套

清洗接头                1套
洗消槽                  4个

干燥台                  1套

中心气体处理器          1套

专用空气压缩机          1套

10  高压水、气枪           5套

给水系统               2套

排水系统               4套

13.洗消接头                4套

14.灌流系统                4套

全自动纯水机            1台

内镜储藏柜              1台

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

