高清电子胃肠镜参考参数

一、主机整体要求

1、设备为分体式设计（主机光源分体式设计），主机和光源分开，有利于散热，设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；
2、黑白顺次式CCD成像，全高清数字化输出，输出信号≥4K超高清视频信号；视频信号光纤传输；高清视频信号输出视频最大分辨率≥ 3840*2160；适应型IHb色彩强调：基于内窥镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异；IHb色图：计算内镜图像中每个像素IHb值，并以模拟颜色显示，也可显示图像的平均IHb值。

3、图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；
4、兼容性：可兼容同品牌胃肠镜、电子支气管镜、超声内镜、电子十二指肠镜等。
5、支持远程会诊记录管理、可按照患者姓名、会诊名称、会诊号、会诊状态等信息查询与筛选，具备实时会诊时，会诊端自由选取节点录制内镜实时影像，保存至本地；
二、图像处理器：
1、主机视频信号为光纤传输或更优；
2、至少具有 DVI，VGA，S-Video，CVBS，12G-SDI（4k)，HDMI（4k)信号输出方式；
3.具有电子放大功能，放大倍数可设置≥1.0-4.0倍,不少于三档可调，最高可放大≥4倍；
4、主机具有预冻结功能；
5、图像处理器主机具有≥1TB的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够实时保存录制患者病变的高清图片和手术视频资料到主机系统，能对录像视频进行回放。
三、冷光源：
1、主机为至少于五路LED光源组成，能形成多光谱复合光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗。

2、冷光源的连续使用寿命：不低于40000小时；

3、支持白光和不少于4种特殊光照明模式，共不少于 5种照明模式，能实现多光谱成像、窄带染色成像等。

4、静音气泵，送气量等级：不少于四级（OFF、L、M、H）；
5、至少具有透光模式，能连续闪烁≥7秒，方便胃肠镜和腹腔镜，双镜联合手术的术中定位。

四、电子上消化道内窥镜（检查镜）：
1、视场角：广角≥145°；
2、景深：≥广角2-100mm；
3、钳道孔内径≥2.8mm；

4、头端部外径9.1mm；插入部主软管外径9.0mm；

5、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右≥100°；
6、有效工作长度≥1050mm，镜体全长≥1400mm；

7、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；

8、镜体水气按钮和吸引按钮除外，镜体操作部具有5个遥控按钮，可按操作习惯进行设定快捷键。
9、光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

10、镜体使用寿命≥7年。

五、电子上消化道内窥镜（治疗镜）：
1、视场角≥145°；
2、钳道孔内径≥3.2mm；

3、插入部外径9.5mm；头端部外径9.7mm；

4、景深：≥2—100mm； 
5、弯曲角度：上≥210°，下≥160°，左≥100°，右≥100°；
6、工作长度≥1050mm；镜体全长≥1400mm；
7、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
8、镜体水气按钮和吸引按钮除外，操作部具有5个自定义功能远程控制按钮，可按操作习惯进行设定快捷键。
9、光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。
10、镜体使用寿命≥7年。

六、电子下消化道内窥镜：
1、具有刚度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节；
2、观察景深：≥2-100mm；
3、视场角≥170°
4、弯曲角度：上下均≥180°，左右均≥160°；
5、最小器械孔道内径≥3.8mm；

6、头端部外径11.3mm；插入部主软管外径11.5mm；
7、工作长度≥1350mm；镜体全长≥1700mm；
8、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
9、镜体水气按钮和吸引按钮除外，镜体操作部具有5个遥控按钮，可按操作习惯进行设定快捷键。

10、光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

11、镜体使用寿命≥7年。

七、超声内镜主机参数：
1、便携独立式主机；

2、成像模式：B模式或更优；扫描方式：360°机械环扫或更优；

3、探头转速≥900转/分钟，能实时显示；

4、图像存储与回放：主机内置硬盘≥1TB存储容量，支持图像和视频存储，能连续存储1小时的手术视频录像；

5、图像旋转：支持实时动态画面和冻结画面的360°角度旋转；

6、图像镜像调节：支持伪彩成像功能，伪彩：支持12档可调。
7、图像回放：冻结后可实现≥3000帧图像回放，支持自动回放和手动回放；

8、图像测量及标注：支持距离、描点与描迹测量，TVi直方图（TVi描记测量）；具有图像标注、画中画功能；增益、显示范围及对比度可调；支持同一画面距离测量，同一画面面积及周长测量，并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出。

9、支持中/英多语言；

10、显示深度可调：不少于1.5/2/3/4/6/9/12cm分段调节；

11、图像增益区间可调：图像增益提供不低于0-255级连续可调，支持手势滑动；

12、至少具有动态范围调节功能，支持8档可调；

13、主机具有≥13英寸电容式全触摸控制屏，支持轨迹球操作；

14、应用领域：主机能同时兼容消化道和呼吸道探头，满足消化科、呼吸科等的应用；

15、设备接口：支持视频输出DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO等模式，USB3.0接口≥3个，USB2.0接口≥2个，支持脚踏开关、视频打印机等设备连接、网络接口和DICOM标准协议；

16、导出格式：支持系统格式导出、PC格式、图像(JPG.BMP.TIF)、Run(AVI.WMV)、DICOMDIR等，压缩格式None、RLE、JPEG（无损、高、中）三种压缩格式；

17、具备离线诊断功能：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览。能够保存、录制患者检查的超声影像资料，能对录像视频进行回放和诊断；

18、患者数据导出：支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名导出；

19、数据比对：可对患者同一检查视频进行双幅或四幅不同切面显示对比。

20、测量分析：基础测量距离，支持测量数量最多无限组；描迹/描点：面积、周长测量，面积、周长支持测量数量最多无限组；支持测量完成后快速修改。
八、超声小探头参数：

1、频率：20MHZ；

2、探头直径≤2.4mm；

3、工作长度≥2050mm；

4、探测深度≥15mm；

5、频率偏差≤±10%；

6、扫描角度360°；

7、轴向分辨力：≤0.15mm；
九、消化小探头参数：

1、频率：12MHZ；

2、探头直径≤2.4mm；

3、工作长度≥2050mm；

4、探测深度≥25mm；

5、频率偏差≤±10%；

6、扫描角度360°；

7、轴向分辨力：≤0.15mm；

十、消化内镜电外科工作站

1、内镜切割峰值电压≤770Vp。
2、内镜电切模式下最大功率输出≥400瓦。
3、智能调节技术：电压和输出功率调节技术。

4、设备具有内镜电切功能、单极电切电凝功能、双极电凝功能，具备自动电切、无血电切、高能电切模式；电凝方面具有快速电凝、柔和电凝、喷射电凝、强力电凝模式。

5、内镜电切（ENDO-CUT I和ENDO-CUT Q）模式可根据阻抗变化自动电切电凝自动交替输出，有4档切割效果，同时4档切割宽度和10档切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。

6、内镜专用电切模式可以调节的参数：4档切割效果；4档切割宽度，10档切割时间间隔。切割效果、切割宽度和切割时间间隔三种模式的各个挡位可以自由组合，可达≥150种内镜专用电切模式。

7、具备无血切割模式，可强效止血伴随稳定的电切速度。

8、器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确。

9、适于内镜下使用的精细峰值电压设计，4300V≤最高峰值电压≤4700V（强力APC模式下）。 

10、模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，可以升级水刀模块功能。

11、全数字化液晶显示，触摸式操作，具有程序存储功能。

12、具有切割控制系统（CUT CONTROL）功能：输出功率可根据组织变化进行自动输出调节，切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响；

13、整主机可实现中性电极对称性监测。

十一、内镜清洗工作站

1、主体：初洗、酶洗、超声、次洗、浸泡、末洗、干燥。

2、材质要求：高分子复合材料或更优，整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，对人体无毒性。

3、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水或更优设计，防止台面积水。 

4、干燥台状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧或更优设计，防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时。

5、功能背形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，对人体无毒性等；背板规格高度：离地高度≤1.8m。

6、清洗槽规格尺寸要求：

6.1、单方槽10个，规格尺寸要求： ≤长590mm×宽730mm。                                                                                      

7、干燥台2个，规格尺寸要求： ≤长1500mm×宽730mm 。 


8、柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm

9、支架材质要求：选用304不锈钢或更优材质，厚度1.5mm，高800mm

10、柜门材质要求：采用钢化玻璃。

11、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板或更优材质。

操作系统：

12、水/气“一次性”全自动灌注器：隐藏式后置；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换；电压12V，压力0.2～0.36MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。 

13、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

14、酶液/消毒液全自动循环灌注器：采用液晶中文显示屏，各流程功能均由微电脑控制，具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

15、管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 

16、超声波清洗机：超声频率38～41KHz，功率1.2Kw用于治疗附件的清洗。

17、医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦40dB 

18、中心气体处理器要求：具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，无耗材、免维护、免清洗。

19、空气过滤器：可更换滤芯。  

20、自动/手动双控水源的开关

21、设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dBo。

十二、纯水机

1.产水量：500L/H/套（25℃）。

2.水利用率：≥75%。

3.脱盐率:≥99%。

4.处理方式:单级反渗透。

5.纯水电导率:≤15μs/cm (25°C)。

6.细菌总落数:≤10CFU/100ML。

7.全自动运行控制，自动开停机。

8.预处理系统自动冲洗及再生运行。

9.反渗主机具有自动脉冲冲洗功能。

10、具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。
11、多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示。

12、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。

13、控制方式:采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率。

14、组成:该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及消毒系统组成。

15、预处理系统

15.1、预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成。
15.2、软化过滤器:滤料为强酸性阳离子树脂。

15.3、流量>1m/h。

15.4、罐体规格为835 树脂罐。
15.5、阀体为全自动再生控制阀。

16、反渗透系统:

16.1、处理方式:单级反渗透。

16.2、高压泵要求:流量>1m³/h、扬程≥100m。膜元件要求;脱盐率≥99%、膜片类型为:芳香族聚酰胺复合膜。
16.3、产水量为≥ 0.3 m³/h/支

16.4、膜元件数量:2根/套

16.5、集成在一体化机柜中，四周设检修门。

17、纯水供水系统

17.1、由卫生级储水箱及纯水泵等组成。

17.2、水泵要求:材质为不锈钢，流量>2m³/h、扬程≥30m。

17.3、水箱:容积为 250L，材质为 PP，带呼吸器、液位装置。

17.4、供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

17.5、系统管道：优质U-PVC。

18、消毒系统:自主研发消毒装置 可确保末端出水水质并实现管路消毒

水、电耗量、重量。

18.1、耗水量:≤1000L/h。

18.2、设备功率:2.5KW(220V、50Hz)。

18.3、供水压力:0.2Mpa~0.4MPa(最佳为0.3MPa)进水最佳水温:5~35℃℃(25℃℃ 最佳)。

18.4、最高工作压力:1.3Mpa。

十三、双门储镜柜
1、主体内胆材质：采用PMMA高分子复合材料或更优 一体吸塑成型。

2、尺寸：≥长1260*宽530 *高2150mm。

3、控制器：一体化控制器。

4、显示内容：时间、温度、湿度、计时。

5、功能：可实现0-99min循环通风、杀菌，可调节时间。               

6、紫外线灯：性能优越，保证杀菌能力。

7、储存量：内镜容积：12条。

十四、内镜转运车
1、托盘表面光滑、一次成型没有死角。

2、托盘外尺寸长≥580*宽480*深110mm。

3、内镜转运车产品重量：两层转运车约，净重30公斤。

4、内镜转运车托盘采用与清洗槽一致的碳纤维复合材料一次性冲压而成，支架采用电泳合金钢架，用于内镜摆放及转运。

5、双层设备高度 80cm~110cm。

十五、内镜洗消追溯系统
1、总体功能：自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥，机器清洗等环节，提供各流程环节详细工作量统计数据报表。

2、手工洗消追溯:通过系统记录内镜清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥等环节的开始时间、结束时间及清洗人员名字、内镜的编号、站点的编号、流程名称等数据，同时也可按照实际清洗流程进行流程配置调整。

3、手工洗消追溯:支持自动识别内镜晨洗、普通清洗，并进行流程追溯管理。

4、机器洗消追溯:通过系统记录清洗槽刷洗时间、机器清洗开始时间和机器清洗结束时间及操作人员名字、内镜的编号、站点的编号、流程名称等数据。

5、阳性清洗：支持镜子自动识别阳性病人信息，并自动使用相匹配的流程进行清洗；

6、清洗计时：开启清洗后，自动启动对应步骤的倒计时功能。

7、流程质控:支持对跳过清洗步骤、上一步清洗计时未结束进行下一步操作等未按常规流程的操作进行管控并进行语音提醒。

8、步骤审核:支持刷卡步骤审核，对未按流程进行清洗操作的内镜，在刷卡时自动通过语音进行提示，并记录异常操作清洗数据。

9、语音提示:具备刷卡自动语音提示，步骤清洗计时结束自动进行语音提示，对于存在违规操作、未绑定病人信息等异常情况自动进行语音提示。

10、权限管理:支持用户权限管理，用户可自行分配系统各项功能的使用权限。

11、清洗流程管理:系统默认配置清洗流程至少包含普通清洗流程、晨洗流程、阳性清洗流程、自动清洗机清洗流程、测漏流程；同时用户可添加、删除、调整清洗流程，可设置每个清洗流程中每个清洗步骤的管控时间。

12、清洗流程管理:可为每台清洗机、每条内镜设置独立的清洗流程。

13、内镜设备管理:系统支持设备管理，用户可添加、删除、调整内镜设备信息；内镜设备维护信息至少包含设备编码、设备卡号、设备名称、设备型号、设备描述、默认清洗流程等信息，并可提供内镜使用、清洗相关统计报表。

14、清洗人员管理:系统支持清洗人员管理，用户可添加、删除、调整清洗人员信息；清洗人员维护信息至少包含人员名称、卡号、工号、直属领导、清洗工作组、操作员职位等；每个清洗人员可分配多个人员卡号。

15、手工操作：支持通过触控或鼠标点选方式选择内镜名称、清洗人员名称、清洗区域等信息开启新的清洗流程，并支持手工结束正在清洗的步骤。

16、系统参数设置:系统可进行主界面、刷卡、查询、本机设置、用户设置等参数设置。

17、颜色设置:系统可设置清洗流程中每个步骤节点未开启清洗、正在清洗、清洗结束状态的节点颜色。

18、字体调整:系统可调整清洗步骤显示的字体大小、颜色。

19、语音设置:系统可选择系统语音引擎，可调整语音播放语速、音量等功能。

20、统计报表:系统可提供常用的清洗消毒查询统计报表，支持详细清洗数据查询统计，可查询每个循环内的内镜清洗消毒和使用信息。

21、统计报表:系统支持按时间范围、清洗人员、病人名称、检查号、清洗区、设备名称、流程名称、清洗状态等多条件查询信息。

22、数据导出:每个数据报表均可根据条件查询符合条件的数据，并可导出Excel或直接打印。

23、自定义报表:系统支持自定义设计报表设计，可新增、删除、调整统计报表。

24、日志记录:自动记录刷卡及系统异常反馈日志，方便系统异常数据查看。

25、修正功能:使用时如出现特殊情况可及时修正内镜清洗信息，在清洗完成后可补充、修改清洗追溯记录中的病人名字、检查医生等信息。

26、记录删除:系统支持删除因误刷卡开启的清洗记录或其他异常的清洗记录。

27、清洗流程转换:系统支持清洗流程转换，在开启清洗流程后可将当前流程转换成其他清洗流程。

28、测漏管理:系统支持测漏记录管理。

29、状态监测:系统支持实时内镜状态监测，提示信息可在大屏中滚动播放。

30、消毒液管理:系统支持消毒液检测记录功能，包含检测类型、消毒液名称、检测结果、有效天数、有效次数、操作时间、到期提醒等功能，可拍照或加入图片上传消毒液检测结果。

31、检查间追溯：支持通过刷内镜卡获取对应的清洗消毒追溯数据；支持通过输入内镜编号、名称、序列号等信息快速检索内镜清洗消毒追溯数据并进行手工确认绑定病人信息；支持查看病人关联的内镜清洗消毒详细记录；支持删除已绑定患者信息的内镜清洗追溯记录。

32、检查间追溯：支持按时间范围、清洗人员、病人名称、检查号、清洗区、设备名称、流程名称等多条件查询内镜清洗消毒及使用信息。

33、控制主机

33.1、CPU：Intel i5十代以上处理器。

33.2、内存：≥8G内存。

33.3、硬盘：≥256GB SSD硬盘。

33.4、显示器：支持触控，分辨率≥1920*1080。

34、RFID智能识别器。

34.1、IC或ID卡读卡器。

34.2、工作频率13.56MHZ或125kHz。

34.3、内置电源指示灯。

34.4、读卡时间小于5ms。

34.5、感应距离为0-100mm。

35、RFID智能识别卡。

35.1、材质：ABS/PVC+环氧树脂或更优。

35.2、工作温度：-20℃～55℃。

35.3、芯片：IC或ID芯片。

35.4、感应距离：0～80mm。

36、数据交换机。

36.1、48个10/100/1000Mbps POE口，单口最大供电功率≥30W。

十六、冲洗泵
1、核心构成（主机部分）

蠕动冲洗泵：精准控流，稳定输送冲洗液。

加热恒温装置：37℃恒温（默认）。

磁力搅拌装置：具有磁力搅拌功能,混匀冲洗液，防止沉淀。

控制系统：触控屏 / 按键，可设温度、流量、搅拌转速。

脚踏开关 / 无线按钮：术中脚踏启停，无菌操作。

接口模块：接容器、冲洗管路、内镜副送水口 / 钳道口。

2、整机配置（含主机）

容器：体积≥1800ml,带温度传感器的杯体、杯盖、密封圈、磁力搅拌子。

冲洗管路：泵管、延长管、连接器（复用 / 一次性）。

冲吸一体管：同步冲洗与吸引。

专用冲洗包：用该冲洗包配置的37℃恒温冲洗液具有祛泡祛黏液功效。

3、关键参数

可兼容现有品牌胃镜、肠镜等  
温度范围：具备加热保温功能，保温范围：≥35-39℃ （可调，默认 37℃）。

流量：流量可调节，最大送水量≥450ml/min 。

4、配件包括：电源线1件、脚踏开关1件、容器2个、磁力搅拌子2个、冲洗管-泵管2根、冲洗管-延长管1根、冲洗包1盒、钳管口连接器2个、副送水口连接器1个、易插易取连接器2个。

十七、消化内镜图文报告工作站
专为胃镜、肠镜、十二指肠镜等配套使用，纯图文采集+报告办公+数据管理，功能如下：

 一、影像采集功能

1. 实时同步显示内镜高清画面

2. 一键拍照、脚踏开关采图、全程录像

3. 图像冻结、回放、裁剪、放大

4. 特殊光图像（NBI、色素图）统一保存

二、图文编辑标注 

1. 病灶圈画、箭头标注、尺寸测量

2. 图片添加备注、部位标注、病变描述

3. 多图排版，自由调整报告图片顺序

三、患者信息管理

1. 手动/对接HIS调取患者基本信息

2. 选择检查项目：胃镜、肠镜、活检、息肉等

3. 检查时间、操作医生、护士信息登记

四、快速图文报告生成

1. 内置标准内镜模板、常用诊断术语库

2. 快捷勾选：黏膜情况、炎症、糜烂、息肉、溃疡等

3. 活检/病理备注、治疗操作记录（切除、止血、EMR等）

4. 自动拼接内镜实拍图片到报告中

五、打印与导出

1. 一键打印纸质图文报告

2. 报告导出PDF、图片格式

3. 支持U盘拷贝、外发查阅

六、档案存储与查询

1. 长期存储所有内镜图片、视频、报告

2. 按姓名、病历号、日期、检查类型精准查询

3. 历史复查病例调阅、前后对比

七、医院系统互联 

1. 对接HIS、EMR、PACS系统

2. 检查数据院内共享、上传病历系统

3. 科室工作量统计、质控数据汇总

八、基础辅助功能 

1. 系统权限管理、医生账号登录

2. 数据自动备份，防止资料丢失

3. 简单视频剪辑、关键片段保存

九、消化内镜图文报告工作站所配的台式电脑主要硬件要求
1、CPU：英特尔®酷睿™ i5 十三代以上处理器。

2、内存：DDR5 ≥32G内存。

3、硬盘：≥1TB固态硬盘。

4、显示器：屏幕≥24英寸，分辨率≥1920*1080。

5、显卡：显存 ≥8G，具有4K高清解码、多屏输出

6、其他：集成喇叭、1000Mbps网卡。

配置清单：

	型号
	单位
	数量

	冷光源主机
	台
	1

	图像处理器
	台
	1

	4K≥32寸显示器
	台
	1

	电子上消化道内窥镜（检查镜）
	根
	2

	电子上消化道内窥镜（治疗镜）
	根
	1

	电子下消化道内窥镜
	根
	2

	专用内镜台车
	台
	1

	内镜冲洗泵（包含相关配件）
	台
	1

	小超主机
	台
	1

	显示器
	台
	1

	台车
	台
	1

	超声小探头（频率：20MHZ）
	根
	2

	超声小探头（频率：12MHZ）
	根
	2

	消化内镜电外科工作站
	台
	1

	超声波清洗机
	台
	1

	医用无油空气压缩机
	台
	1

	清洗槽
	个
	12

	干燥台
	个
	2

	自动灌流器
	套
	10

	快速接头
	套
	10

	中心气体处理器
	套
	2

	清洗喷枪
	把
	12

	方槽盖
	个
	4

	内镜运转车
	辆
	2

	内镜储存柜
	台
	2

	纯水机
	套
	1

	内镜洗消追溯系统
	套
	1

	控制主机
	台
	1

	RFID智能识别器
	台
	30

	RFID智能识别卡
	张
	150

	数据交换机
	台
	1

	台式电脑（消化内镜图文报告工作站）
	台
	1

	彩色墨仓连供加墨打印机（带复印扫描多功能一体机）
	台
	2

	原装内窥镜吸引按钮
	个
	6

	原装内窥镜水气按钮
	个
	6

	治疗透明帽
	个
	胃肠各5

	吸痰器
	台
	1


商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

