射频消融肿瘤治疗仪参考参数
1、射频消融肿瘤治疗仪可用于经皮或外科手术治疗过程中人体肝脏肿瘤组织的消融，适用于甲状腺良性结节的消融，还适用于不能手术患者的肺部实体肿瘤组织的消融。

2. 射频系统由射频主机、蠕动泵、电源线、射频电极包和应用软件等组成，系统能自动监测病人阻抗，可自动识别出连接附件及射频针，进入相应的专用模式。 

*3. 射频输出频率：400-480khz +10%（标准精度）+ 0.5%（实测精度）。

*4. 射频输出功率：1-200W+20%（标准精度）+2%（实测精度）。

*5. 输出模式包括标准模式，手动模式，温控模式，灼烧模式。

6. 射频主机支持三路射频输出端口，能够三路射频能量输出可同时进行三针同步消融。

*7. 主机温度测量范围：15℃~125℃，射频针温控范围：55~103℃。

*8. 电压：额定220V AC/240V AC；输入200-240V AC/220-260V AC，当电源电压在198～242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20%。 

9. 可配合腹腔镜手术中操作使用，可经皮操作，可在实时影象（B超、CT等）引导下经皮穿刺使用。 

10. 有配套的水循环射频针和注水型射频针，均可直接穿刺，易于操作 ；水循环射频针消融工作中无杆温，射频针中空，直径至少有16G、17G、18G；注水型射频针消融工作中可通过精准注入生理盐水，控制阻抗过高，实现精准温控，射频针中空，电极直径至少包括：16G、17G、18G。 

11. 具有配套使用的注水型射频消融针裸露端可调，可任意调节范围5mm-40mm不等；具有配套的水循环射频针能量端固定，消融针能量端至少具有5mm、7mm、10mm、20mm、30mm等多种长度规格选择，以适用不同的肿瘤部位和不同大小的病灶；射频针材质为医用不锈钢或更优材质，前端附着特殊防粘连涂层，有效防止粘连。

*12. 射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、显示实时功率和水循环的温度以防止水温过高造成烫伤，可显示病灶周围温度。

13. 主机界面显示与操控：主机界面为触摸屏控制，能实时显示并在触摸屏上操控温度、功率、时间；能实时显示周围组织的阻抗值监测、提示音设置等功能；可以采用脚踏控制，能在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏，并具有温控方式的专用针道消融模式。

14．至少具有功率控制和温度实时控制并能够在主机屏幕上显示并控制治疗头端的温度，触摸显示屏能显示治疗过程中的实时功率大小变化和实时阻抗值变化；主机能够随时切换功率控制模式、温度控制模式、连续移动式治疗模式、固定点治疗模式等，以达到精准治疗的需要。

*15. 主机系统具备严格的安全保护装置，阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有冷极状态报警，负极板连接报警，蠕动泵工作状态报警等。

*16. 蠕动泵：蠕动泵转速1-600rpm，支持消融针流量0.1~130ml/min，蠕动泵与射频主机能自动连接通讯功能，射频主机可自动识别当前蠕动循环泵状态并匹配相应转速，可自动识别射频针并匹配相应转速，并对故障给与提示，有泵头紧急打开报警和停止功能，蠕动泵的启动在射频主机上，一体化设计，当蠕动泵没有启动时，射频输出不会启动，以保证射频手术的安全。

17. 射频主机可支持多针联用模式，主机能识别多针联用状态下至少三个射频通道的实时状态和水温温度变化，能够智能监测水循环温度并在主机触摸屏界面上显示至少三个通道的水温。

18. 脚踏：360°全方位脚踏，IPX8级防水。

19. 至少具有阻抗控制、连续控制、温度控制和脚踏实时控制方式。
20．运行环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压强：700hPa～1060hPa。

配置要求：

操作手册    1本

治疗系统主机 1台

循环蠕动泵   1台

360°脚踏    1个

台车   1台

软件系统      1套

连接线  1根

说明书  1本

笔记本电脑（数据收集及处理）  1台

要求：1.12代英特尔酷睿i5或锐龙R5以上（含NPU的AI处理器更佳）、32GB内存、512GB或1TB PCIe SSD。

2.屏幕需100% sRGB色域、分辨率2K以上。

3.接口至少包含HDMI 2.0、USB-A和全功能Type-C。

4.电池不低于50Wh，支持PD快充。

5.重量控制在1.5kg内，预装正版Windows。

治疗床  1台

要求：床宽70cm、床长200cm、床高60cm、带床头升降功能

监护仪   1台

要求：1.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素，屏幕采用电容屏，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。

2.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测，支持的清洁剂≥49种。

3.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级。

4.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。

5.呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示。）
便携B超机（用于穿刺引导），配穿刺探头(含导针架)1个、血管探头1个。

护理车1台
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

