肺功能仪+支气管激发试验装置参数参考

一、功能指标
1.肺通气测量具备四大检测模块，即SVC、FVC、MVV、MV模块。
2.慢速肺活量检查：SVC、IVC、IC、ERV、TV SVC、IVC、EVC、IRV、ERV等。
3.用力肺活量检查：FVC、FEV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、VEXP、FET 等。
4.每分钟最大通气量MVV。
5.分钟测量通气量MV。
6.支持快速弥散残气功能测试。
7.一口气弥散功能测试，实时监测口腔压和呼吸流速。
8.支持支气管舒张试验，用药前后对比及改善率。
9.支持支气管激发试验，用药前后对比及改善率。
10.配备气道反应性测定一体化给药系统及设备。
11.具有连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定，可测试至少R5、R10、R15、R20、R25、R35、X5、X10、X15、X20、X25、X35、Rp、Rc，具备潮气呼吸阻抗图，频谱分析图，结构参数图，微分均值图。

12.支持体描法测定肺容积、气道阻力，可测试至少Raw、SRaw、SGaw、FRCpleth、TGV、TLC、FRC、RV、RV/TLC。
13.支持阻断法测定气道阻力ROCC。
14.支持呼吸肌力测试（MIP、MEP）。
15.配备专业肺功能测试软件系统，具备报告管理功能，可进行报告的审核和统计。
二、主要技术参数
1.▲ 采用双向压差式流量传感器，可拆卸清洗消毒；
2.▲ 传感器恒温电加热，温度自动补偿可防冷凝；
3.配备多通道换向阀，无需额外设置减速装置，换向阀可拆卸清洗；
4.具备容积、流速和弥散气体校准，配备3L定标桶；
5.自动APS激发系统具备三种质控校准方法：低流速容积校准（2L/s）、雾化率及空压机定标校准功能
6.呼吸流量及容积测定，采用流量积分法
6.1 ▲ 流量范围0-20 L/s，分辨率0.01L/s，在0-±16 L/s范围下，其精度为±2%；
6.2 容积0-20L，分辨率0.001L，精度±3%；
7.弥散功能测试
7.1 采用一口气呼吸法，弥散实时监测气体浓度，无需等待弥散检测分析时间；
7.2  弥散检测同步弥散残气测定，参数结果同时获取；
7.3 ▲ 弥散检测采用红外传感器，测量范围0-0.33%，精度±0.003%，分辨率0.001%，采用CO、CH4的混合气体，无需额外气体；
7.4 支持自动化给气程序，智能定位肺容量质控点，具备吸气质控标准，实时监测口腔压及呼吸流速；
7.5 系统智能化控制，具备指引、质量控制、结果判读、释义等功能，实时弥散检测操作，配备弥散训练模式；
8.支气管反应性测定
8.1 支气管激发、舒张试验，PC20、PD20测算，具备肺功能测试系统控制的一体化给药系统，软硬件一体无需外接； 
8.2 激发给药采用医用压缩机，配备自动雾化给药设备，平均颗粒直径＜5μm；
8.3 雾化残留液量≤ 1.5 ml;

8.4 ▲具备自动药物补偿功能，系统可显示实际累积剂量，可便于医生掌握患者吸药情况，根据患者吸药情况，可一键补偿或者按照需求分步骤补偿给药不足的药物； 

8.5 系统控制给药，支持支气管舒张、支气管激发给药，可设置给药过程中的雾化触发条件、雾化时间、雾化呼吸间隔等信息、实时显示趋势图，有用药间隔计时器提醒，结果显示药前药后肺功能对比，不同颜色标记等；
8.6 内置激发、舒张协议，用户也可添加及编辑院内常用协议程序；
8.7 具备用药计时功能，用药后自动计时；
9.脉冲震荡模块
9.1 气道阻力能准确区分大、小气道的阻力，不需病人特殊配合即可完成测试。可以定位阻力产生的部位，并提供各种图表、图形显示。

9.2 中心气道阻力、总气道阻力、周边弹性阻力和阻抗-容积分布(同时获得)

9.3 脉冲振荡平静口腔压:测试范围：-2 - 2KPa；分辨率：0.001KPa；测试精度：±2%或±0.05KPa，取大者。

9.4 可自动进行通气模块的切换，不需要手动调节。
9.5 呼吸管路可拆卸进行清洗和消毒。
10.▲体积描记模块
10.1 箱压配置双传感器，压力测试范围:-1-1KPa;分辨率:0.001KPa;测试精度:+2%或+0.02KPa，取大者。

10.2 体描法气道阻力：SRaw，Raw、Gaw、SGaw等等
10.2 体描法胸腔气量和肺容量检查(同时获得)：胸腔气量 TGV，残气 RV-b，肺总量 TLC-b，残总比 RV%TLC等等。
11.开机自动校准，支持BTPS校正，具备环境参数传感器，大气压500-1200hPa，温度0-40℃，湿度0-90%；
12.呼吸肌力模块：最大呼气压、最大吸气压。测试范围:-20-20KPa;分辨率:0.01KPa;测试精度:士3%或士0.1KPa，取大者。

13. 自定义检测报告，设置报告模板内容及排版，可显示多项检测结果、功能参数、质控等级、疾病分级等信息，参数可重命名；
14.开放式预计值系统设计，含有多项中国人预计值数据，用户可增加、删除、自定义预计值公式，设置最优排序，且可合并预计值公式；
15.具备数据导出功能，测试数据可以excel表格导出；
16.系统数据分析，检测曲线实时显示，离线存储患者检测报告及记录,历史检测数据及曲线可同一报告对比，数据库可在不同设备互相导入，多设备数据统一管理，并自动备份。
17.具备报告管理功能，可实现上下级审核、数据导出及分析，工作量统计等功能，无需外接其他系统；
18.配备电脑工作站，电脑屏幕≥27寸，I3及以上处理器系统，固态硬盘≥512G内存；可配置打印机；
19.配备一体化多功能台车，可移动；
20.配备1套肺功能检查辅助管理系统，实现肺功能测试系统报告上传医院系统。
21.配备2套同品牌便携式肺功能仪用于开展床边肺功能检查；
21.1▲传感器:采用双向高分子材料，压差检测技术原理。

21.2▲主机自带8.4 英寸高清彩色触摸显示屏，内置多语言操作界面，

21.3检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等≥65项参数；

21.4可进行支气管舒张试验，支持用药前后对比测试；

22.配备1套同品牌FENO检测模块用于开展呼出气一氧化氮检测。
23.配置单：
	序号
	配件名称
	数量
	单位

	1
	肺通气测试模块
	1
	个

	2
	弥散测试模块
	1
	个

	3
	IOS脉冲震荡模块
	1
	个

	4
	APS支气管激发给药模块
	1
	个

	5
	呼吸肌力模块
	1
	个

	6
	体积描记模块
	1
	个

	7
	ROCC模块
	1
	个

	8
	电源箱模块
	1
	个

	9
	一氧化氮检测模块
	1
	套

	10
	便携式肺功能仪
	2
	套

	11
	肺功能检查辅助管理系统
	1
	套

	12
	3L定标桶
	1
	个

	13
	工作站
	1
	套

	14
	台车
	1
	套


商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。
