电子支气管镜参考参数
一、整体要求：
1、设备为分体式设计，主机和光源分开，设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；

2、4K 超高清视频信号输出，视频信号光纤传输；高清视频信号输出视频最大分辨率≥3840*2160；

▲3、图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；

4.兼容性：可兼容同品牌已取得注册证胃肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜等。
▲5.支持远程会诊记录管理、可按照患者姓名、会诊名称、会诊号、会诊状态查询与筛选，具备实时会诊时，会诊端自由选取节点录制内镜实时影像，保存至本地；

二、图像处理器参数：

1、主机视频信号为光纤传输；
2、具有 DVI，VGA，S-Video，CVBS，12G-SDI（4k)，HDMI（4k)信号输出方式；

3.具有电子放大功能，放大倍数可设置1.0-4.0倍,≥三档可调，最高放大倍速≥4；

4、主机具有预冻结功能；

▲5、图像处理器主机具有≥500G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够实时保存录制患者病变的高清图片和手术视频资料到主机系统，可对录像视频进行回放和诊断。

▲6.设备制造厂商需同时具备同品牌已取得注册证的超声支气管镜。

三、冷光源技术参数：

1、主机≥五路LED光源组成，能形成多光谱复合光源。

2、冷光源的连续使用寿命：≥40000小时；

3、支持白光和多种特殊光照明模式，共有≥5种照明模式，能实现多光谱成像、窄带染色成像，凸显血管和粘膜病变。

4、气泵送气量等级：≥四级；
5、具有透光模式，能连续闪烁≥7秒。

四、内镜台车参数：

1.一键电源开关，带隔离电源； 

2.带键盘托盘； 

3.层板高度可调； 

4.可支撑≥2个导光部插头；

5.两种方式悬挂镜体，可同时悬挂≥两条内镜。

五、4K医用监视器： 

1.屏幕尺寸≥31英寸； 

2.分辨率：≥3840×2160； 

3.屏幕比例：≥16:9； 

4.输入接口：HDMI×1、DVI-D×1、3G-SDI×1、12G-SDI×1、DP×1、AC×1、DC×1； 

5.输出接口：3G-SDI×1、12G-SDI×1、克隆输出接口×1； 

6.多种显示模式：并排显示、画中画（PIP）、画外画（POP）等；

六、超声主机技术参数：

1、应用范围：上消化道系统，下消化道系统，胰胆管系统，支气管，腹部，妇产科，外周血管，浅表等；
2、支持探头类型：支持线阵探头，凸阵探头，内窥镜用超声探头等；
3、成像模式：B模式，M模式，CFM模式，PDI/DPDI模式，PW模式等；
4、功能特性：B模式基波≥5变频，谐波≥5变频；
5、谐波成像：包括组织谐波（THI）、脉冲反向谐波（PHI）、全域聚焦（C-Field+）、微米成像（μ-Scan）、复合成像（Compound）TGC/LGC（8段）、自动实时声速匹配成像（Auto SSC）、B/C双实时（Dual Live）、图像放大（Zoom）、一键优化（Auto）、应变式弹性成像（Elasto）、剪切波弹性成像（SWE）、造影成像（Contrast）、直方图（TIA）、显微血流成像（Micro F）等；
七、电子支气管镜（治疗镜）技术参数：
1.导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

2. 钳道孔内径≥2.8mm；
3. 插入部外径≤5.9m；头端部外径≤5.9mm；

4. 视野角≥120°；景深：2-100mm；弯曲角度：向上≥180°；向下≥130°；有效工作长度≥600mm；

5.镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可按操作习惯进行自定义快捷键。

八、电子支气管镜（检查镜）技术参数：

1.导光部一键式拔插设计，可直接浸泡消毒；
2.钳道孔内径≥2.0mm；插入部外径≤4.9m；头端部外径≤4.9mm；

3.视野角≥120°；景深：2-100mm；

4.弯曲角度：向上≥180°；向下≥130°；有效工作长度≥600mm；

5.镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可按操作习惯进行自定义快捷键。
九、电子支气管镜（细镜）技术参数

1.视场角:≥120°;

2.景深:2-100mm;

▲3.头端部外径:≤3.5mm;

4.插入部主软管外径: ≤3.9mm;

▲5.最小器械孔道内径: ≥2.2mm;

▲6.弯曲角度:向上≥210°，向下≥150°;

7.旋转角度:向左≥120°，向右≥120°;

8.具备角度锁止功能;

9.工作长度≥600mm;

10.总长≥875mm;

11.镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可按操作习惯进行自定义快捷键。
12.导光部可一键插拔，不需要使用防水帽;

十、超声支气管镜技术参数:

1、景深：2-100mm  

2、视野角：≥120° 

3、视野方向：≥20°

4、弯曲角度：上：≥160° ，下：≥70° 

5、▲头端部外径：≤Ф6.6mm 

6、主软管外径：≤Φ6.3mm 

7、器械孔道/钳道内径：≥Φ2.2mm 

8、工作长度/全长：≥600/1200mm

9、扫描方法：电子凸阵扫描

10、扫描角度：≥65°

11、目镜清洗：带喷嘴

12、支持扫描模式：B模式、PW模式、CFM模式、PDI/DPDI模式

13、扫描频率范围：4-12MHz

14、接触方法：水囊法、直接接触法等
十一、呼吸小探头参数

1、频率:≥20MHZ

2、探头远端直径≤1.4mm

3、探头近端直径≤1.7mm

4、探测深度≥10mm

5、图像几何畸变≤10%

6、工作长度≥2150mm

7、探头总长≥2250mm

8、侧向分辨力≤2mm

9、轴向分辨力≤0.5mm

十二、配置清单：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	图像处理器
	1
	台

	2
	冷光源
	1
	台

	3
	内镜台车
	1
	个

	4
	4K医用监视器
	1
	个

	5
	超声内镜主机
	1
	台

	6
	电子支气管镜（治疗镜）
	1
	根

	7
	电子支气管镜（检查镜）
	1
	根

	8
	电子支气管镜（细镜）
	1
	根

	9
	超声电子支气管内窥镜
	1
	根

	10
	呼吸内窥镜用小探头
	1
	根


商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。
