肿瘤热疗仪参考参数

1、输入电压:220V(±10%)    频率 50Hz 士 2%

2、输入功率≤6000VA

*3、工作频率≥13.56MHz±2%

4、射频输出功率≥1500VA

*5、测温通道≥4路，连续实时测温。测温范围:30℃~45℃，测温精度≤±0.3℃;测温方式:热电偶测温或者具有光纤温度传感器的实时测温单元；温度报警范围：35℃～43℃可调，达到预设温度应有报警声音;

*6、连续工作时间:≥8 小时

*7、治疗时间连续可调，区间1~≥120min，步距1min，精度≤±1min;

8、电控治疗床床面进退最大行程≥80cm;

9、上下电极板可独立左右、上下移动。

10、计算机系统配置：英特尔处理器；运行内存≥32G；硬盘≥2T；≥21.5寸液晶显示器；彩色激光打印机2台。

11、软件： WINDOWS 11操作系统，热疗控制软件，实时温度及功率监测。

*12、肿瘤热疗仪使用房的屏蔽改造.

*13、穿透深度≥10cm;
软件系统:

1、具有病例存储和查询功能，病例存储能力大于10万人次；

2、可显示≥4道测温曲线;

3、具有温度数据记录功能；

4、可选择单道或多道温度曲线显示方式;

*5、具有超温报警功能，设备可急停;

6、软件免费升级;
主要配置

计算机1台；显示器1台；打印机1台；固态源1台；主机1台；电动治疗床1台；测温放大器1只；控制盒1个；测温传感线4根；护理车1台。
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

