手术显微镜参考参数
一、主镜部分

1.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

2.变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°。

3.★变倍放大系数：连续调节范围0.4 x ～ 2.4 x。

4.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

5.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。

6.视场直径范围不小于12mm~118mm。

7.连续光学变倍，放大倍数至少覆盖2X-18X倍。

8.双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

9.★变焦系统：焦距覆盖范围不小于F190mm-480mm,带物镜防溅罩。

二、照明部分

1.光源: LED照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于50,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。

2.自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命。

3.显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

4.★照明光斑大小≥3档可调，最大光斑直径不小于80mm。
三、影像部分

1.★4K多功能影像模块，分辨率≥3840x2160;集成30°光学延长器功能与分光器功能。

2.影像存储:双USB影像储存，双USB功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4;

3.高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍;

4.无线脚控开关，用于拍照以及录像
四、支架部分

1.落地式支架，可移动。

2.支架系统：

a)小横臂：小横臂与镜身连接，长度不小于700 mm，旋转角度：±150°，上下移动不小于±500 mm；

b)大横臂：长度不小于500 mm，旋转角度：±350 º；

c)大横臂位于小横臂下方，减少显微镜支架与牙椅支架的干涉；

d)120°平衡挂臂: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

