


良性阵发性位置性眩晕诊疗系统参考参数

1. 产品适用范围
适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。
2. 产品构成
由主机、控制台、眼罩组成。系统为诊断治疗一体机。
3．转动装置
具有两个独立控制并相互垂直的旋转轴和一个随旋转轴进行旋转的体位固定椅。正常诊疗时，噪音不超过75dB。
3.1、主轴
主转动轴处于水平方向。
转动角度：不限，梯度1゜，误差≤2゜；
转速：可数字输入，梯度 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；
加速度：可数字输入，梯度0.5゜/s2，最大180゜/s2，误差≤5%。
3.2、辅轴
辅转动轴处于与主转动轴垂直方向。
转动角度：不限，梯度1゜，误差≤2゜；
转速：可数字输入，梯度 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；
加速度：可数字输入，梯度0.5゜/s2，最大180゜/s2，误差≤5%。
3.3、患者座椅
具有9道航空插扣式安全带，分别固定人体背、胸、腹、大腿、小腿；
4. 头位装置
直立及前倾30゜自由转换，无需另加头垫。
5. 指示灯
具有4个三色指示灯，实时指示系统各部分状态。
6. 眼罩
具有两个红外高清摄像头；具有两个固视抑制灯，可进行固视抑制试验；双眼视频图像可左右任意切换。
7. 辅助装置
配有厂家指定的心电血压监测模块，可辅助进行立位耐力试验。
8. 控制台
8.1、显示器
具有两个不小于23.8〞LCD显示器，分别用于显示软件操作界面和全屏显示眼部视频。
8.2、控制台电脑
[bookmark: _Hlk171423184]i5-12代及以上处理器，内存不少于16GB，硬盘不小于1T。
8.3、其他
配有扬声器，用于提醒患者下一步转动计划，以及播放背景音乐；
配有彩色激光打印机；
配有遥控装置，方便医生遥控下一步操作。
9. 软件
预装正版Windows操作系统、系统组件、设备驱动，以及设备控制软件。
9.1、诊疗方案
具有50个以上诊断、治疗、检查方案；
用户可自设诊断、治疗、检查方案，所有方案可预览、修改、存档；
诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研、备份；
诊疗界面具有语音播报诊疗动作的功能和自动执行诊疗方案的功能。
9.2、分析研判
眼部视频、耳蜗位置图、座椅位置图、眼震曲线、体位曲线同步显示；
可分析眼震个数、眼震频率、慢相速度、快相速度、衰减时间常数、增益、相位差、不对称性等眼震参数；
10.应急装置
在诊疗主机侧面和后面、地台、电脑软件上都具有应急停止开关或键钮；
配有应急电源。在UPS未充电时，可用于解锁安全杠、主轴；
具有防误入监测功能。当设备运转时，如有人员或物品误入诊疗区，设备会立刻停止转动。
12.  供电
使用医院墙壁电源（市电） AC 220V 50Hz；
[bookmark: _Hlk171424289][bookmark: _Hlk171424313]配有整机UPS 电源，容量3000VA/2400W。在市电断电情况下，可维持整机系统（主机、控制台、眼罩）正常工作30分钟。
13. 配置要求
主机1台
微型计算机1台      
激光打印机1台 
显示器2台 
不间断电源1台
心电血压一体机	1台
扬声器	2台
遥控笔	1支
眼罩1个
儿童座椅1套
坐垫2个
头枕5个

商务要求
[bookmark: _GoBack]本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。


付款方式
（1）预付款：签订本合同且中标人开具正规合法发票，采购人在收到正规合法发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。
（2）验收款：设备验收合格后，中标人开具合同最终总金额的正规合法发票后22个工作日内，采购人向中标人指定账户支付70%合同总金额（付至合同总金额的100%）。
（3）项目使用财政资金支付时，以财政实际拨付该项目资金时间为付款时间，中标人确认同意采购人不承担财政拨付延迟的相关责任。
（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。
（6）本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。
（7）资金支付方式：银行转账。

