肌电图与诱发电位仪参考参数

设备用途： 可满足脑病科(神经内科)、 脊柱、 创伤、 关节、内分泌、风湿科等多学科成人及儿童临床检查使用，支持便携式仪器床边开展
一、肌电部分技术参数要求：

1、放大器通道数：≥8通道，USB光电隔离，A/D转换率：24Bit(比特)；

▲2、放大器采用：双4通道放大器设计，可在台式工作站做8通道使用，也可分开台式、便携式，做2套4通道机器，分开使用；

▲3、输入阻抗（COM）：≥3000MΩ，噪声电压：≤0.4μVrms（20Hz，2KHz），共模抑制比：≥110dB；

4、频率范围：0.1Hz～15kHz，电压测量误差+5%～-10%；

5、扫描速度：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10%；
6、灵敏度：0.01μV/div到30000μV/div分档控制；

7、高切滤波：10Hz、20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、5000Hz、10000Hz、20000Hz，≥14阶分档控制；
8、低切滤波：0.01Hz、0.1Hz、1Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、80Hz、90Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、5000Hz，≥18阶分档控制；

9、刺激模式：Single、Double、Trail；

10、电流脉冲输出强度：1-100mA，步进精度0.1mA；

11、电流脉冲宽度：50us、100us、200us、300us、500us、1000us；

12、电流脉冲频率范围：0.1Hz～50Hz；
▲13、低恒流电刺激最大脉冲强度误差：1mA时，误差≤±5%；
14、短声刺激方式：左耳、右耳、双耳；

15、最大短声强：0～130dB、最大纯音声强：0～130dB、最大白噪声声强：0～130dB；

16、短声刺激相位：疏波、密波、交替波；

17、刺激类型：短声、纯音、白噪声；

18、图像刺激器输出：21.45英寸彩色液晶；

19、图像刺激器类型至少具备棋盘格、垂直条、水平条；

20、刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、第Ⅰ象限、第Ⅱ象限、第Ⅲ象限、第Ⅳ象限；

21、图像大小至少具备4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、96*128；

22、LED眼罩刺激器闪光刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激；

二、肌电部分功能要求：

1、肌电图部分：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、单纤维；

2、神经传导/神经电图部分：运动传导、感觉传导、H-反射、F-波，重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感、多节段；

3、体感诱发电位:下肢诱发电位、上肢诱发电位、三叉诱发电位、阴部体感诱发、海绵体反射、自定义体感；

4、听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图；

5、视觉诱发电位：LED闪光、模式反转、眼电图诱发电位(EOG)、视网膜电图(ERG)；  

6、前庭诱发电位：cVEMP、oVEMP、mVEMP；
7、事件相关电位：听觉P300、视觉P300、电刺激P300、听觉P50、听觉伴随负电位CNV、视觉伴随负电位CNV、听觉MMN失匹配负波、视觉MMN失匹配负波、电刺激MMN失匹配负波；

▲8、表面肌电图：①表面肌电测试项目：标准项目、对称项目、协调项目、频率/疲劳度、功率谱项目；②表面肌电分析：原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)、统计学分析（最大值、最小值、平均值等）、RMS、时域分析、平均曲线图、频域分析等多种分析模式；

9、其他：运动诱发电位、震颤分析功能(含震颤加速器)

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式

（1）预付款：签订本合同且中标人开具正规合法发票，采购人在收到正规合法发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。

（2）验收款：设备验收合格后，中标人开具合同最终总金额的正规合法发票后22个工作日内，采购人向中标人指定账户支付70%合同总金额（付至合同总金额的100%）。

（3）项目使用财政资金支付时，以财政实际拨付该项目资金时间为付款时间，中标人确认同意采购人不承担财政拨付延迟的相关责任。

（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

（6）本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。

（7）资金支付方式：银行转账。

