电脑中频治疗仪参考参数
1、显示方式：数码触摸显示。
▲2、输出通道：≥8通道
▲3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
4、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
▲5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。
6、调制波形≥7种。
7、调制方式≥6种。
8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
9、具备干扰电性能：
工作频率：4kHz，允差±10%。
调制频率：0.125Hz，允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
调幅度：0%、100%，允差±5%。
差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。
▲10、处方数量：≥60种。
11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调。
12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。
13、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。
14、具有离子导入功能。
15、该产品具有过载保护。
16.说明书注明适应证范围包含：废用性肌肉萎缩、或神经伤病后肌肉功能障碍。

要求：标书中提供正规的产品说明书











脑反射治疗仪参考参数
1． ▲产品名称需明确体现“脑反射治疗”字样（提供医疗器械注册证）；
2． 生产企业需通过ISO 13485及ISO 9001质量体系认证，且产品名称须在证书中体现；
3． 适用范围：用于神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状、脑损伤性疾病、肢体运动功能障碍、偏头痛的辅助治疗；
4． ▲多模态治疗：治疗模式≥4种，包含1路经颅磁治疗，1路脑反射治疗（小脑顶核电刺激），2路肢体电刺激，1路音频乐刺激，治疗模式可自由组合；
5． 治疗模式接头采用防呆设计，防止使用时误插拔；
6． 磁感应强度：2档可调，一档：6mT±3mT；二档：14mT±4mT；
7． ★磁场刺激频率：≥2种，包含55Hz±1Hz，69Hz±1Hz（提供第三方检测报告）；
8． 振动功能：振动强度分为4档（1～4），振动频率分为5档（1～5）；
9． ▲脑反射治疗（小脑顶核电刺激）最大输出电流强度不小于40mA，允差不大于±10%；
10． 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）输出电流强度不少于50档；
11． 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）调制频率共9档，最大频率不低于180Hz；（提供第三方检测报告）；
12． ▲肢体电刺激最大输出电流强度：不小于60mA，允差不大于±10%；
13． 肢体电刺激输出电流强度不少于50档；
14． 肢体调制频率共8档，在50mHz～5Hz范围内；（提供第三方检测报告）；



15． 配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	治疗帽
	套
	1

	2
	耳后电极线
	根
	1组2线

	3
	肢体电极线
	根
	1组4线

	4
	音乐治疗耳机
	对
	1

	5
	脑反射治疗仪嵌入式管理软件
	套
	1

	6
	耳后电极片
	包
	1

	7
	肢体电极片
	包
	1


要求：标书中提供正规的产品说明书


























输液泵参考参数

输液模式：流速模式；（选配：滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式、间断给药模式、梯度模式、切换模式、编程模式、微量模式、混合模式、药物库）
适用输液器：适用于任何厂家生产的一次性输液器
输液精度：±5%
输液速度：(0.10～2001.00)ml/h，最小步进为 0.01ml/h
输血速度：(0.10～2000.00)ml/h内，最小步进0.01ml/h
滴注速度：(1～400)d/min，最小步进为 1d/min
预置量：(0.00～99999.99)ml，最小步进为 0.01ml
累积量：(0.00～99999.99)ml
KVO速度：（0.10～30.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h；可选择定速KVO或变速KVO
BOLUS流速：(0.10～2001.00)ml/h，最小步进为 0.01ml/h
BOLUS预置量：(0.00～100.00)ml ，最小步进为 0.01ml
气泡检测：超声波气泡检测，7档， 25ul，50ul，100ul，250ul，500ul，650ul，800ul
阻塞报警：压力检测器，13 档，压力范围为 10～160kPa
动态压力：具有动态压力显示，实时显示压力信息
日志：不少于30000条历史记录声光报警：
声光报警：门未关、气泡、瓶空、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、专用管错误、设备故障、加热故障报警及保护、未装管、电池供电异常、待机结束
性能：Anti-Bolus、防反转检测功能、快速给药、触摸屏、亮度调节、按键背光调节、支持专用管、自动锁屏
药物库：支持更新药物库，至少能存储 5000 种药物
选配功能：WIFI、护士呼叫、内部加温、滴速传感器、专用管功能
夜间模式：具有夜间模式，可调节屏幕亮度
联网功能：可连接HK-M1000输注监护软件，实现实时监控
电气分类：I类防除颤CF型
防水等级：IP44
功率：35VA
尺寸：126 × 185 × 97(（L*H*W ,不含紧固夹)mm
净重：1.62Kg（含电池）
电源：交流电源：100~240V 50/60Hz
电池：Li-Polymer 7.2V 6400mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于12小时，以2001ml/h的流速启动输液，持续运行时间应大于：4.5h
环境条件：环境温度：5℃~40℃，相对湿度：10%~95%
大气压力：57.0kPa～106.0kPa
适用范围：与输液器配套，不接触输注液体，供医院以可调节的方式为患者静脉输注药液使用。不用于镇痛药、化疗药物及胰岛素的输注





































烟雾净化器参考参数

吸烟罩:单头
最大风量：260立方米/小时〔风速可调〕
负    压：3200pa
输入功率：150W
运转音量：52dBA以下 
净 化 率：99.97%以上 
过滤系统：次滤：预过滤器
主    滤：HEPA中效滤芯和高碘值活性炭
风口直径：75mm
外型尺寸：〔425*245*450配吸烟管〕
重    量∶13KG
终生技术支持。
耗材包括3个部分
1.初效过滤棉∶规格365*175*5，15天左右更换   
2.中效过滤器∶规格365*175*50，3-6个月左右更换 
3.高效过滤器∶规格385*195*250，6个月左右更换 






医用型外膈肌起搏器

设备技术参数：
1.	膈肌起搏脉冲标准频率：40 hz
可变频率：(30-50)hz
2.	▲膈肌起搏脉冲宽度：0.2ms，0.3 ms可变
3.	脉冲包络宽度：1 s
4.	▲膈肌起搏次数：可调状态：5－20次/ min
5. ▲人体负载500欧姆条件下，脉冲输出电压有效值最大10Vrms
6. 时间设定范围：0-120分钟
7. 七英寸或以上彩色触摸控制屏
8. 主机内置电池容量，保证主机运行时间不少于6小时

配置、配置清单：
1、主机1个
2、安卓APP蓝牙平板1台
3、USB充电器1个
4、USB充电线1条
5、TYPE-C 充电线1 条（客户自备）									
6、电极片1套
7、产品说明书适应证范围包含：脑血管卒中康复
要求：标书中提供正规的产品说明书



商务要求
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

[bookmark: _GoBack]付款方式
签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

